湖 北 省 省 级 政 府 采 购 项 目

竞争性磋商采购文件

| 计划备案号： | 420000-2023-07826 |
| --- | --- |
| 项目编号： | HGDXW23-035/ZCHM-ZC-202306-164 |
| 项目名称： | 湖北工业大学生物质与生物能源实验室建设项目 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |
| 采购类别： | 货物 |

| 采 购 人： | 湖北工业大学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中创恒梦工程咨询有限公司 |
| 编 制 时 间： | 2023年6月 |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	6

一、 项目基本情况	6

二、 申请人的资格要求	7

三、 获取采购文件	8

四、 响应文件提交	9

五、 开启	9

六、 公告期限	9

七、 其他补充事宜	9

八、 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	9

第二章 供应商须知	11

《供应商须知前附表》	11

供应商须知	16

一、 总则	16

1、 适用法律及范围	16

2、 定义	16

3、 工程、货物及服务	16

4、 费用	16

二、 竞争性磋商采购文件	17

5、 竞争性磋商采购文件的构成	17

6、 竞争性磋商采购文件的澄清	17

7、 竞争性磋商采购文件的修改	18

三、 竞争性磋商响应文件	18

8、 语言和计量单位	18

9、 竞争性磋商响应文件的构成	18

10、 竞争性磋商响应文件的编制	18

11、 磋商报价	19

12、 备选方案	19

13、 联合体	19

14、 供应商资格证明文件	19

15、 证明报价内容、服务合格性和符合竞争性磋商采购文件规定的文件	20

16、 磋商保证金	20

17、 磋商有效期	20

18、 竞争性磋商响应文件的装订、签署和数量	21

四、 竞争性磋商响应文件的递交	21

19、 竞争性磋商响应文件的密封和标记	21

20、 竞争性磋商响应文件的送达地点及截止时间	22

21、 迟交的竞争性磋商响应文件	22

22、 竞争性磋商响应文件的补充、修改或者撤回	22

五、 磋商程序及步骤	22

23、 竞争性磋商小组	22

24、 磋商代表	22

25、 资格审查和符合性审查	22

26、 磋商	23

27、 保密	24

六、 成交与签订合同	24

28、 合同授予标准	24

29、 签订合同	24

31、 质疑回复	26

32、 投诉	26

八、 政策	26

33、 政府采购政策	26

九、 其他要求	27

十、 适用法律	27

第三章 采购需求	29

第1包：01+生物质与生物能源实验室建设项目1（进口设备）	29

一、技术需求	29

二、商务需求	33

第2包：02+生物质与生物能源实验室建设项目2（多功能成像分析系统等一批国产设备）	36

一、技术需求	36

二、商务需求	45

第3包：03+生物质与生物能源实验室建设项目3（饮水机等一批国产设备）	49

一、技术需求	49

二、商务需求	70

第四章 竞争性磋商采购评定办法	73

一、评定办法前附表	73

二、计算办法	75

三、评分细则	77

第1包：01+生物质与生物能源实验室建设项目1（进口设备）	77

第2包：02+生物质与生物能源实验室建设项目2（多功能成像分析系统等一批国产设备）	79

第3包：03+生物质与生物能源实验室建设项目3（饮水机等一批国产设备）	81

四、评定办法	83

五、磋商及评审步骤	84

第五章 供 货 协 议（第1包）	87

第六章 合同书格式（第2包、第3包）	91

第七章 竞争性磋商响应文件格式	95

一、评分标准索引表	96

二、磋商书	97

三、法定代表人授权书	98

四、法定代表人身份证明书	99

五、报价一览表	100

六、报价费用构成表	101

七、耗材清单	102

八、拟投入设备/备件、工具情况	103

九、缴纳保证金的银行凭证（如有）	104

十、偏离说明表	105

十一、类似业绩一览表 	106

十二、拟投入项目组人员一览表	107

十三、供应商的资格声明	108

十四、资格证明文件	109

十五、报价技术文件	109

十六、中小企业声明函（货物）（若符合）	110

十七、监狱企业证明文件（若符合）	111

十八、残疾人福利性单位声明函（若符合）	111

十九、节能环保产品证明材料（若符合）	112

二十、无重大违法记录声明	113

二十一、磋商供应商认为应该提交的其它文件（格式自拟） 	113

特别提示：投标注意事项

一、投标供应商应诚实守信,不得虚假投标。投标供应商对所提供材料的真实性负责，无论何时，如发现投标供应商提供虚假的材料，将按照《中华人民共和国政府采购法》及本项目招标文件的有关规定进行严肃处理。请认真阅读本章提示内容。

二、投标供应商应特别留意招标文件上载明的投标起始截止时间。

三、请仔细检查投标文件是否按要求盖单位公章、签名、签署日期、胶装要求、密封。（为便于评审及规范统一，建议投标文件根据编写的顺序和格式，统一编目编码及评审导航表。打印投标文件按照环保节约的原则，具备条件的建议双面打印。）

四、带“★”号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

五、投标供应商编制投标文件时，应仔细按照招标文件第四章要求的资格性审查一览表、符合性审查一览表，认真填写。资料不齐全将导致投标失败。

六、投标文件中相关复印资料应清晰、可辨认，如因资料模糊，导致无法正常评审的，后果自负。

七、请投标供应商仔细阅读本项目招标文件的全部条文，对于文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧义的，投标供应商可按本文件规定的时限向采购代理机构寻求书面澄清；未提出澄清要求的，则认同为完全理解本文件要求并接受采购人或采购代理机构可能作出的任何最终解释。

八、关于本项目招标文件有关内容的澄清、修改及变更等通知将通过书面形式经邮箱通知各投标供应商同时电话告知，若采购人或采购代理机构未收到回执或回复，视为收悉，并默认通知内容。若因投标供应商自身原因接收消息不及时，导致投标受影响，其后果自行承担。

- 竞争性磋商公告

项目概况

湖北工业大学生物质与生物能源实验室建设项目采购项目的潜在供应商应在武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805室或电子服务平台或邮箱获取采购文件，并于2023年7月3日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：HGDXW23-035/ZCHM-ZC-202306-164

2.采购计划备案号：420000-2023-07826
3.项目名称：湖北工业大学生物质与生物能源实验室建设项目
4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：人民币171.338万元
6.最高限价：人民币171.338万元

7.采购需求：本项目共分为三个包。01包：包含制冰机等一批进口设备；02包：包含多功能成像分析系统等一批国产设备。03包：包含饮水机等一批国产设备。 (详见采购文件第三章“项目采购需求”）

第1包：

（1）项目包编号：01

（2）项目包名称：01+生物质与生物能源实验室建设项目1（进口设备）

（3）类别：货物

（4）采购预算：人民币 48.88 万元，最高限价 48.88 万元

（5）质量标准：达到国家或行业颁布的其他现行各项技术标准和验收规范规定

（6）交货期：乙方应在信用证开具90日历天内完成所有仪器设备（系统）的安装调试工作。质保期/保修期：验收合格之日起1年。

（7）其他：供应商参加竞标的报价超过该包采购最高限价的，该包竞标无效；供应商报价须包含该采购需求的全部内容。本项目包拟采购进口设备。同一供应商可参与多个标包投标，但只能中标一个标包。如同一供应商三个标包均排名为第一成交候选人，则按照包号顺序中标。

第2包：

（1）项目包编号：02

（2）项目包名称：02+生物质与生物能源实验室建设项目2（多功能成像分析系统等一批国产设备）

（3）类别：货物

（4）采购预算：人民币 44.765 万元，最高限价 44.765 万元

（5）质量标准：达到国家或行业颁布的其他现行各项技术标准和验收规范规定

（6）交货期：自签订合同之日起30日历天内完成供货、安装、调试工作。质保期/保修期：验收合格之日起1年。

（7）其他：供应商参加竞标的报价超过该包采购最高限价的，该包竞标无效；供应商报价须包含该采购需求的全部内容。同一供应商可参与多个标包投标，但只能中标一个标包。如同一供应商三个标包均排名为第一成交候选人，则按照包号顺序中标。

第3包：

（1）项目包编号：03

（2）项目包名称：03+生物质与生物能源实验室建设项目3（饮水机等一批国产设备）

（3）类别：货物

（4）采购预算：人民币 77.693 万元，最高限价 77.693 万元

（5）质量标准：达到国家或行业颁布的其他现行各项技术标准和验收规范规定

（6）交货期：自签订合同之日起30日历天内完成供货、安装、调试工作。质保期/保修期：验收合格之日起1年。

（7）其他：供应商参加竞标的报价超过该包采购最高限价的，该包竞标无效；供应商报价须包含该采购需求的全部内容。同一供应商可参与多个标包投标，但只能中标一个标包。如同一供应商三个标包均排名为第一成交候选人，则按照包号顺序中标。

8.合同履行期限：见各包交货期及质保期/保修期要求。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否

10.是否可采购进口产品：是

11.本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
    5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体非专门面向中小企业，即小微企业参与本项目可享受政府采购中小企业扶持政策，本项目企业划分标准所属行业为“工业”。

6.本项目的特定资格要求：无

- 获取采购文件

时间：2023年6月20日至2023年6月27日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805室或电子服务平台或邮箱；

方式：以下三种方式任意一种均可，采购文件售后不退，不办理邮寄；

（1）现场获取:供应商将公告后附件资料加盖公章送达至指定地点；

（2）平台获取：供应商登陆诚亿达电子招标服务平台（http://zb.hubeidream.com/#/login），按照“操作指引”完成获取。

（3）邮箱获取：供应商将公告后附件资料加盖公章扫描后传至3265768009@qq.com【邮件主题名称必须按照如下格式，否则不予受理。项目名称+包号+公司全称+授权委托人姓名及联系方式】，以邮箱显示收到的时间为准，各供应商递交资料后请耐心等待代理机构工作人员后台确认，资料确认无误的，工作人员会及时发送采购文件。

售价：0（元）；

- 响应文件提交

开始时间：2023年7月3日08点30分（北京时间）

截止时间：2023年7月3日10点00分（北京时间）

地点：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦4806室。

- 开启

时间：2023年7月3日10点00分（北京时间）

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 其他补充事宜

1.供应商如需查询技术要求可到我处查阅采购文件第三章相关内容。

2.本项目将在以下网站发布所有信息，请参加本项目竞标的供应商密切关注。

（1）《湖北省政府采购网》（网址：http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）

（2）《湖北工业大学》（网址：http://tend.hbut.edu.cn/index.chtml）

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：湖北工业大学

地 址：湖北省武汉市洪山区南李路28号

联系方式：王老师、027-59750213

2.采购代理机构信息

名  称：中创恒梦工程咨询有限公司

地　址：武昌区中北路岳家嘴立交山河企业大厦48楼4805、4806室

联系方式：027-87820788

3.项目联系方式

项目联系人：张梦、应翠翠

电    　话：027-87820788

中创恒梦工程咨询有限公司

2023年6月19日

- 供应商须知

## 《供应商须知前附表》

磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 湖北工业大学 |
| 2.2 | 监管部门 | 湖北省财政厅政府采购管理处 地 址：武汉市武昌区中北路8号 电 话：027-67818721 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 中创恒梦工程咨询有限公司 |
| 2.5 | 磋商供应商 | 详见第一章第二款相关要求 |
| 4.2 | 招标代理服务费 | 根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文的规定，经与采购人协商，由各包成交供应商按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文规定的取费标准的80%向采购代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时，向采购代理机构支付。详见成交公告。 |
| 6.2 | 提疑、质疑截止时间 | 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害 的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以 书面形式向采购人或采购代理机构提出。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。 |
| 7.1 | 供应商确认收到磋商 文件澄清或者修改的 时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 10.4 | 对多包采购的规定 | 详见第一章第一款相关要求 |
| 12.1 | 备选方案 | 本次采购 不接受 备选方案。 |
| 13.1 | 联合体磋商 | 本次采购 不接受 联合体报价。 |
| 14.1 | 应提交的其它资格证明文件 （实质性内容要求） | 详见第一章《竞争性磋商公告》第二款“资格要求”，须提供的证明文件包括但不限于： （1）具有独立承担民事责任的能力； 营业执照等证明文件或自然人的身份证明（如供应商是企业 （包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 良好的商业信誉证明材料（自拟），财务会计制度指上一年度经第三方审计的财务报告，部分其他组织和自然人，没有财务报告，可以提供银行出具的资信证明（银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的单纯的存款证明不能视作银行资信证明。下同）。成立不足一年的可提供存款证明即可。由财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供财务会计制度对应的相关内容。 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（自拟） （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：1）供应商依法缴纳税收的证明材料：递交响应文件截止时间往前推算六个月以来任意一个月缴纳税收的凭据（完税证明、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；2）供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：递交响应文件截止时间往前推算六个月以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用发票或社会保险缴纳清单）；3）供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；4）递交响应文件截止时间当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。5）递交响应文件截止时间当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） （6）符合本文件第一章第二款资格要求的所有证明资料。 注：除上述要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件清晰的扫描件），副本可用正本的复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的，责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。 |
| 15.1 | 证明响应内容符合竞争性磋商采购文件要求的文件和竞争性磋商采购文件规定的其他资料 | 证明满足磋商文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的相关内容 |
| 16.1 | 磋商保证金金额、递交方式、时间及接受磋商保证金的帐户信息（本项目不适用） | / |
| 17.1 | 磋商有效期 | 自磋商截止时间起共 90 日历天。 |
| 18.1 | 竞争性磋商响应文件正、副本数量 | （1）响应文件纸质版：正本 壹 份（需为彩色打印件），副本 贰 份； （2）响应文件电子版： □不要求 ☑要求，响应文件电子版内容：与正本保持一致 响应文件电子版格式：WORD格式和加盖公章后的PDF扫描件格式，如不满足作废标处理。 响应文件电子版形式： U盘1份，需贴标签并注明公司名称； （3）手持法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）； 所有响应文件概不退还，响应文件按包分开制作，分开密封。 纸质响应文件应采用胶粘方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 19.1 | 竞争性磋商响应文件的密封和标记 | 本条款细化为：响应文件正本需逐页加盖供应商单位公章，不得使用单位其他专用章代替。因签字盖章问题导致的响应材料被否决或竞标受影响的情况，其后果供应商自行承担。 |
| 19.3 | 样品 （本项目不适用） | 提交样品的相关规定：要求在磋商时提交样品的，应在样品上标明磋商供应商名称。 退还样品的相关规定：未成交供应商在成交公告发布之日起5个工作日内退还，具体电话通知。成交供应商样品移交采购人作为验收依据，不予退还。 |
| 20.1 | 响应文件送达地点及递交截止时间 | 详见第一章第四款相关要求 |
| 23.1 | 磋商小组人数 | 3人以上单数组成，其中采购人代表不超过成员总数的三分之一，外聘专家在省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 24.1 | 磋商代表 | 建议供应商拟派出席磋商会议的磋商代表为熟知本项目的技术人员或商务负责人等能为磋商小组详细介绍供应商公司情况及项目了解情况的人员，以便在评审过程中进行可能出现的答疑或澄清。 |
| 26.4 | 提交最后报价供应商的确定方式 | 采购代理机构将竞争性磋商第二轮报价表（磋商承诺书）发放至所有通过了资格审查及符合性审查的磋商供应商，磋商供应商应在指定的时间内提交满足要求的最后报价，在指定地点以密封等形式递交给采购代理机构指定现场工作人员或磋商小组。 |
| 27.3 | 推荐成交候选供应商数量 | 本项目各包推荐3名成交候选供应商。 |
| 28.5 | 成交通知书的领取时间 | 成交通知书与成交结果公告同时发出，成交供应商在成交结果公告 发布以后即可联系采购代理机构领取。 |
| 其他要求 |  |  |
| 1 | 报价方式 | 本项目竞标报价为“交钥匙”价。竞标报价应包括完成该项目的货物本身、包装、人工、运输、仓储、保险、各种税费、专利技术及质保期间等一切服务费用及其他售后服务等全部相关工作。合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。 各供应商按此要求进行报价，同时在合同实施过程中还将发生的其它费用也应包含在总价中，对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。 对于磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |
| 2 | 踏勘现场 | ☑采购人不组织统一踏勘，请各供应商自行踏勘现场； □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 踏勘联系人： 注： （1）供应商承担踏勘现场所发生的自身费用； （2）供应商应承担踏勘现场的责任和风险。 （3）采购人在踏勘现场中介绍的项目背景及项目现场和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。 |
| 3 | 是否接受进口产品 | □不接受； ☑接 受； 经财政部门审核同意购买的进口产品为：第1包 01+生物质与生物能源实验室建设项目1（进口设备） 所包含的货物 备注：上述列明的货物均已履行相关论证手续，财政部门已审核同意购买进口产品。 在采购文件中明确规定可以采购进口产品的货物，不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。 |
| 4 | 相同品牌的要求 | 本项目要求不同品牌的核心产品： 第1包：高速冷冻离心机2 第2包：多功能成像分析系统 第3包：荧光显微镜 （1）提供相同品牌主要产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |

## 供应商须知

  - 总则

- 适用法律及范围

  - 本竞争性磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所述的项目的采购。

- 定义

  - “采购人”：本次磋商的采购人见《供应商须知前附表》。

  - “监管部门”：本次磋商的监管部门见《供应商须知前附表》。

  - “采购代理机构”：本次磋商的采购代理机构见《供应商须知前附表》。

  - “供应商”是指获取本竞争性磋商采购文件的法人、其他组织或者自然人。

  - “磋商供应商”是指

      - 符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

      - 符合《供应商须知前附表》的相应条件；

      - 通过竞争性磋商采购评定办法中初步审核的供应商。

  - “成交供应商” 是指经磋商小组评审推荐，采购人授予合同的供应商。

- 工程、货物及服务

  - “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

- 费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

  - 招标代理服务费：成交供应商须在收到成交通知书时向采购代理机构支付招标代理服务费。服务费支付标准和方法详见《供应商须知前附表》。

  - 国家计委计价格[2002]1980 号规定标准收费：

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

0---100：100×1.500％=15000.000元

100---500：400×1.100％=44000.000元

500---1000：500×0.800％=40000.000元

1000---5000：4000×0.500％=200000.000元

5000---6000：1000×0.250％=25000.000元

合计收费=324000.000元

  - 竞争性磋商采购文件

- 竞争性磋商采购文件的构成

  - 本竞争性磋商采购文件包括：

      - 磋商公告

      - 供应商须知

      - 采购需求

      - 竞争性磋商采购评定办法

      - 合同书格式

      - 竞争性磋商响应文件格式

      - 采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件

      - 磋商小组在磋商过程中发出的对本磋商文件的实质性变动

- 竞争性磋商采购文件的澄清

  - 供应商获取竞争性磋商采购文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。

  - 供应商要求对本竞争性磋商采购文件进行澄清的，应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间见《供应商须知前附表》。

采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有接收磋商文件的供应商予以答复(答复中不包括问题的来源)，供应商收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

  - 澄清的内容是本竞争性磋商采购文件的组成部分，当竞争性磋商采购文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 竞争性磋商采购文件的修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对本竞争性磋商采购文件进行必要的修改，修改的内容是磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面形式通知所有接受磋商文件的供应商，供应商在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

  - 当磋商文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 修改的内容可能影响响应文件编制的，修改文件应当在提交首次响应文件截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止之日。

  - 竞争性磋商响应文件

- 语言和计量单位

  - 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往信函、电报、传真等均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞争性磋商响应文件时以中文翻译本为准。

  - 除非竞争性磋商采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

- 竞争性磋商响应文件的构成

  - 供应商编制的竞争性磋商响应文件应包括的内容详见本文件第六章要求。

注：响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。

- 竞争性磋商响应文件的编制

  - 供应商应当按照本采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 供应商应认真阅读本采购文件中的所有内容，并对本采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本采购文件的要求提交全部资料，或者没有对本采购文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。

  - 供应商应完整地按本采购文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。

  - 供应商在编制响应文件时应注意本次采购对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。

- 磋商报价

  - 磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。

  - 供应商应按照本采购文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按竞争性磋商采购文件确定的格式报出。报价中不得包含竞争性磋商采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏竞争性磋商采购文件所要求的内容，否则，其响应文件将被视为无效文件。

  - 供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在报价中。但磋商供应商不得以低于其成本的价格进行报价。

  - 供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

  - 成交供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

- 备选方案

  - 是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效文件。

- 联合体

  - 本次采购是否允许联合体参加详见《供应商须知前附表》。

  - 本次采购允许联合体报价的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的报价。

- 供应商资格证明文件

  - 供应商应在响应文件提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件应包括下列文件：

      - 采购文件要求供应商应提交的其它资格证明文件，应提交的资格证明文件（实质性要求）见《供应商须知前附表》。

  - 除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

  - 证明材料仅限于磋商供应商单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但磋商供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。必须每页加盖单位印章，否则做废标处理。

- 证明报价内容、服务合格性和符合竞争性磋商采购文件规定的文件

  - 证明报价内容符合竞争性磋商采购文件要求的文件和竞争性磋商采购文件规定的其他资料，具体要求见《供应商须知前附表》。

- 磋商保证金

  - 本采购文件是否要求递交磋商保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《供应商须知前附表》。

  - 本采购文件要求递交磋商保证金的，磋商保证金作为竞争性磋商响应文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定递交磋商保证金的报价，其响应文件将被视为无效文件。

  - 磋商保证金有效时间：磋商保证金的有效期与本次磋商有效期一致。

  - 供应商为联合体的，应由联合体中牵头人缴纳保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 保证金的退还：未成交的磋商供应商，其磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还:

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 本采购文件规定的其他情形。

- 磋商有效期

  - 磋商有效期从磋商结束之日起计算，本次采购磋商有效期见《供应商须知前附表》，磋商供应商承诺的磋商有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。

  - 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长磋商有效期。需要延长磋商有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长磋商有效期。供应商同意延长的，其磋商保证金有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原磋商有效期满后将不再有效，供应商有权收回其投标保证金。

  - 供应商同意延长磋商有效期的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 竞争性磋商响应文件的装订、签署和数量

  - 供应商提交的响应文件应包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）。本次磋商供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。

每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

  - 正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

  - 竞争性磋商响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

  - 响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由磋商供应商承担。

  - 竞争性磋商响应文件的递交

- 竞争性磋商响应文件的密封和标记

  - 响应文件的正本、所有副本和电子文档必须密封，并在每一页以及骑缝处加盖供应商公章后递交，包装上应注明项目编号、项目名称、包号、供应商名称及“  （磋商截止时间）  前不得启封”的字样。

  - 未按要求密封和加写标记的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

  - 要求在磋商时提交样品的，是否在样品上标明磋商供应商名称，有关提交及退还样品的相关规定。见《供应商须知前附表》。

- 竞争性磋商响应文件的送达地点及截止时间

20.1 截止时间是竞争性磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次磋商响应文件的送达地点及截止时间见《供应商须知前附表》。

- 迟交的竞争性磋商响应文件

  - 在本次磋商递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。

- 竞争性磋商响应文件的补充、修改或者撤回

  - 在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 从提交响应文件截止时间至磋商有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件，否则其磋商保证金将不予以退还。

  - 供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

  - 磋商程序及步骤

- 竞争性磋商小组

23.1 采购人依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及现行法律规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或3人以上单数组成。磋商小组人数详见《供应商须知前附表》。

23.2 磋商小组中的评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。除本采购文件另有规定，评审专家将从政府采购评审专家库中随机抽取。

23.3 磋商小组所有成员按事先抽取的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 磋商代表

24.1 磋商供应商法定代表人或授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。磋商代表的其他要求见《供应商须知前附表》。

- 资格审查和符合性审查

25.1在正式磋商前，本磋商文件第四章规定的程序和方法，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查，实质性响应磋商文件的供应商方可进入磋商程序。

- 磋商

26.1磋商小组将根据本磋商文件第四章规定的程序和方法与供应商进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有磋商供应商，并提供必要的修正时间。

26.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应实质性响应本磋商文件及对磋商文件作出的实质性变动，并按本采购文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或逾时不提交响应文件的，视同放弃磋商，放弃磋商的供应商的磋商保证金将在成交通知书发放后的五个工作日内退还。

26.4  竞标报价有算术错误的，磋商小组按照以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，磋商小组应当否决其竞标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

26.5最后报价

采购代理机构将已确定条件的最后报价书发放至所有磋商供应商，要求磋商供应商在指定的时间内提交满足要求的最后报价，密封递交磋商小组。所有磋商供应商递交最后报价后，磋商小组将记录所有磋商供应商的最终价格。最后报价为本次竞争性磋商不可变动的最终价格。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

本采购项目提交最后报价供应商的确定方式详见《供应商须知前附表》。

26.6如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定竞争性磋商采购文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。如竞争性磋商采购文件无需修改，可直接要求磋商供应商提交最后报价。

26.7 磋商小组审核完最终报价后，根据竞争性磋商采购文件规定的评定办法推荐成交候选人或根据采购人的书面授权直接确定成交供应商。

26.8采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

- 保密

  - 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

  - 本项目由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目具体评审因素的量化指标详见第四章“评定办法”。

  - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序及《供应商须知前附表》规定的数量推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当有磋商小组全体成员签字认可。

  - 成交与签订合同

- 合同授予标准

28.1  采购人将把合同授予排名推荐数量的供应商，特殊情况按本须知29.3的规定执行。

28.2  采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.3  采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照推荐排序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

28.4  采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

28.5  成交通知书的领取时间详见《供应商须知前附表》。

- 签订合同

29.1  竞争性磋商采购文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。

29.2  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.3  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.4  签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。

29.5  采购代理机构将配合采购人与成交供应商签订政府采购合同。采购人与成交供应商应按竞争性磋商采购文件要求和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺订立书面合同，不得超出竞争性磋商采购文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.6  除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 质疑和投诉

- 质疑

30.1  供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为业务部,联系人：张梦；联系电话：027-87820788。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2  质疑书应当包括下列主要内容：

（1） 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2） 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（3） 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

（4） 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他供应商投标（响应）文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；

（5） 提出质疑的日期；

（6） 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

（7） 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

- 质疑回复

31.1  采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2  质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；

（2）采购人或采购代理机构（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；

（3）受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；

（4）质疑事项答复的具体情况及事实根据、法律依据；

（5）告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；

（6）质疑答复日期。

- 投诉

32.1  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

32.2  监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

  - 政策

- 政府采购政策

33.1 除非“供应商须知前附表”中有特殊规定，本项目所采购的货物或服务或工程应当为中华人民共和国境内提供。

33.2  为促进中小企业发展，本项目供应商如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的，可按照“评定办法前附表”中相关规定，对产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“评定办法前附表”。

33.3  按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经磋商小组审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予10%的扣除后的价格参与评审。

33.4  按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经磋商小组审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

33.5  按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。

33.6  上述政府采购政策优惠须经磋商小组评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。

供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  - 其他要求

见《供应商须知前附表》。

  - 适用法律

采购人或者采购代理机构和供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。
补充说明：

- 除本采购文件另有规定外，采购文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前 3 年或前 5 年，以此类推。如：递交响应文件时间为 2019年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016年 12 月 1 日至 2019年 11 月 30 日。

- 关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交响应文件时间如在当年 6 月 30 日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交响应文件时间为 2019年 6 月 9 日，则“近三年”是指 2015年度、2016年度、2017年度。递交响应文件时间如在当年 6 月 30 日以后，则近三年是指上个年度往前推算的 3 年，如递交响应文件时间为 2019年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016年度、2017年度、2018年度。

- 本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

- 成立时间不足应提交财务报告年份要求的，按成立时间起算。

- 采购需求

## 第1包：01+生物质与生物能源实验室建设项目1（进口设备）

## 一、技术需求

1.项目概况：本项目包拟采购进口设备一批。包含制冰机、普通PCR、电转化仪、高速冷冻离心机1、高速冷冻离心机2、小型高速常温离心机、移液器（单道）、移液器（12道）。

2.设备/货物清单及要求

| 序号 | 设备（服务）名称 | 技术性能参数要求 | 数量 | 单位 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冰机 | - 主要功能/用途 制冰机是用来给实验中制备碎冰，进行低温操作的基础设备，用来提供低温环境， 二、技术参数/指标： 1.外部尺寸≤600*600*800 mm ▲2.制冰量≥130kg/天（环境温度20℃，水温15℃），制冰量≥110kg/天（环境温度30℃，水温25℃） ★3.制冰方式：旋转挤压式， 4.冰块形状：碎花型 5.外箱材料：前/侧：涂层不锈钢板 顶：不锈钢 后板：彩色涂层钢板 6.内箱材料：ABS树脂 7.隔热层：无氟硬质聚亚氨酯原位整体发泡层 ★8.全封闭型压缩机，功率≤300W，耗电量≤435W 9.制冷剂：HFC ▲10.储冰量≥28 kg 11.报警：微电脑控制，故障自我诊断 12.净重：约72KG | 1 | 台 | 是 |
| 2 | 普通PCR | - 主要功能/用途 用于体外目的DNA基因扩增实验，是生物学实验室常规设备之一。 二、技术参数/指标 1. 样品容量≥96×0.2ml反应管，≥1×96孔反应板； ▲2.自动热盖，可自动适应不同高度孔板或反应管； 3.样品最大升降温速度不小于4℃，温度范围：4℃ - 100℃；温度精确度不大于±0.5℃； 4.温度一致性：±0.5℃孔间（达到设定温度30s内）； 5.彩色触摸屏而非按键控制，并有程序自动编写器； 6.具有温度孵育功能，可长时间精确控温； 7.内存500个编程，USB 闪存无限制括展； ▲8.具有8个动态温度梯度，即使进行温度梯度运行，各孔间也可达到同步； 温度梯度范围：30℃ - 100℃，温变范围：1℃ - 25℃； | 3 | 台 | 是 |
| 3 | 电转化仪 | - 主要功能/用途 用于安全而可重复地转化细菌、酵母菌和其它微生物体，转化效率大大高于化学方法。 二、技术参数/指标 1.用于转化细菌、酵母菌和其它微生物体； 2.按键设置，单键式脉冲激发； ▲3.输出波型：带RC时间常数的衰变或斜截衰变指数波型； 4.最大输出电压和电流：3000V峰值，>600W负载，峰值最大电流100A； ★5.输出电压和脉冲持续调节：电压在200-3000V范围内调节，精确度10V；缺省脉冲持续时间为5毫秒，在1-4秒之间可调，调节精度0.1毫秒； 6. 配置5个细菌和5个真菌预设优化程序； ▲7.外接式电击杯槽； 8.具有电弧抑制功能； 9.标配同品牌电击杯0.1cm和0.2cm各5个； | 1 | 台 | 是 |
| 4 | 高速冷冻离心机1 | - 主要功能/用途 样品前处理，小容量样品的低温离心分离 二、技术参数/指标 ★1、主机内置冷凝水槽，可防止离心机腔体内冷凝水积聚造成的腐蚀 2、最大相对离心力：≥21300×g，适用快速分离 3、最高转速：≥15000rpm 4、定时器：30秒-9小时59分钟, 可连续离心 5、最大转子容量：24×1.5/2mL离心管和10×5ml离心管 6、温控范围：-10—40℃，即使在最高转速也可保持4℃ 7、短时离心按键，便于快速离心 ▲8、软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 9、效压缩机控制及 ECO 自动待机功能，可延长压缩机使用寿命 10、静音设计 ▲11、具有24×1.5/2ml气密性转头，最大离心力至少可达21000g | 1 | 台 | 是 |
| 5 | 高速冷冻离心机2 （核心产品） | - 主要功能/用途 样品前处理，大容量样品的低温离心分离 二、技术参数/指标 1.最高转速和最大离心力： 14000rpm和20913×g 2. 最大转子容量： 4×250mL； 3.噪音水平：≦55 dB(A) 4.具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 ▲5.快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 6. 转子使用寿命可高达 100,000次 7. 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品，可高温高压灭菌 8. 可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 9．温度范围：-9 °C 至40 °C，转子在最高转速下，仍可以保持4 °C 10．自动待机功能，8小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命 ★11. 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 ★12. 可用转子：容量≥60×1.5/2.0ml，最大离心力≥16435×g，最高转速≥14000rpm 13．可选用转子数量：≥12个 14. 50ml定角转头，可高温高压灭菌 | 1 | 台 | 是 |
| 6 | 小型高速常温离心机 | - 主要功能/用途 样品前处理，小容量样品的离心分离 二、技术参数/指标 1、最大相对离心力：≥21300×g，适用快速分离 2、最高转速：≥15000rpm ▲3、最大转子容量：10×5mL 离心管 4、定时器：10秒9小时59分钟, 可连续离心 ▲5、噪音水平：前12 分钟平均为 45 dB(A)，之后为 < 51 dB(A)，含FA-24x2 转子 6、显示器：大型明亮LCD 7、加减速率：9/9 8、静音设计，即使不盖转子盖离心也非常安静 ▲9、快速锁定转子盖，旋转1/4圈即可锁定转子 | 2 | 台 | 是 |
| 7 | 移液器（单道） | 一、主要功能/用途 微量样品转移 二、技术参数/指标 1、采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ★2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌， 操作更安全 3、四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 4、卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） ▲5、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 6、密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 7.量程、数量： 100-1000 μL：12支； 20-200 μL：12支； 10-100 μL：12支； 2-20 μL（黄枪头）：5支； 2-20 μL（白枪头）：5支； 0.5-10 μL：12支； 0.1-2.5 μL：5支。 | 63 | 支 | 是 |
| 8 | 移液器（12道） | - 主要功能/用途 微量样品转移 二、技术参数/指标 1、采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ★2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 4、卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） ▲5、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 6、密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 7.量程、数量： 0.5-10 μL ：1支； 30-300 μL：1支 | 2 | 支 | 是 |

注：

1.本项目包“技术性能参数要求”中标注“★”项为废标项，即不满足废标；“★”和“▲”需提供制造商（或国内总代理商）出具的盖章技术说明书或公开发布的产品彩页为准

2.以上清单需求表中如出现固定尺寸及重量等量化数值的均可认为参考，允许略有误差，但供应商竞标报价的产品必须符合采购人实际使用功能及质量要求，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则可视其为不满足采购需求。

3.如涉及固定厂家品牌或规格型号的均可认为推荐，并不要求其唯一性，供应商可提供同等质量标准或更高标准产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则可视其为不满足采购需求。
4.本项目磋商文件中标注“★”的条款不允许负偏离，负偏离视为无效响应文件。 
★5.进口设备：供应商所投产品是进口产品的，需提供原生产厂商国内总代理商（须提供国内总代理商与国外制造商的关系证明文件）出具针对本项目的授权书（加盖生产厂商或总代理商公章的真彩扫描件）和售后服务承诺函（加盖生产厂商或总代理商公章的真彩扫描件），否则视为无效投标。

## 二、商务需求

1.违约责任：

1.1若乙方未能按协议所规定的交货时间前完成本协议所有设备安装调试并达到验收标准，每延迟一天，按协议总额的千分之一向甲方交纳违约金,违约金总额不超过协议总金额的百分之五。

1.2若乙方未能在规定的时间内完成本协议所有设备安装调试并达到验收标准，甲方可中止本协议，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

1.3乙方交付甲方的设备及工程中使用的材料必须有合法的进货渠道，且符合协议和投标书中的质量约定，否则由乙方承担一切责任。

1.4乙方保证本协议项下产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应在接到甲方全额返还已收货款通知五日内返还甲方全额返还已收货款外，还应按合同总价的5%向甲方支付违约金。。
3.产品交货：

3.1交货地点：甲方指定地点。

3.2交货方式：乙方负责安排运输到甲方指定地。乙方承担货物交付甲方前的一切费用及风险（本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点，并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付）。

3.3交货时，乙方应将产品的产品说明书、使用说明书，出厂合格证、用户手册、保修手册等单证交付给甲方，进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，前述单证未交付完整的，视为未完全交货。

3.4如果产品属于特种设备，则乙方应当提供相关证明并协助甲方办理相关手续。

4.验收方式：

4.1甲方组织技术人员验收。货物质量验收合格的，甲方签署验收报告，验收不合格的，甲方向乙方出具书面质量异议意见。

4.2甲方收货验收并不免除乙方对产品质量应当承担的责任。

5.验收标准：本协议相关约定，本协议未明确约定事项按本项目投标文件（含《响应文件》相关承诺和说明）、招标文件相关要求、相关技术文件验收。

6.售后服务要求：

6.1质保期、保修期内因产品质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

6.2质保期、保修期外，乙方应定期回访，发现问题及时通知甲方，产品维修零配件以优惠价给甲方（免收人工及差旅费）。

6.3维修时，乙方接到甲方故障通知后在24小时之内上门服务，小型故障在3天内解决，大故障在15天内解决，若乙方怠于履行维修义务，则甲方有权委托第三人维修，所产生的所有费用由乙方承担。

5.实施人员要求：按本项目情况配置齐全的实施人员，且分工明确。

6.培训要求：成交供应商必须为用户单位人员（技术人员等）免费提供现场安装培训，并到达实际操作合格要求。

7.交货地点：采购人指定地点。

8.付款方式：

8.1本项目包协议正式签订前，成交供应商需向采购人支付协议总金额的5%作为履约保证金（优先以金融机构、担保机构出具的保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交）。

8.2所有进口仪器设备（系统）经甲方验收合格满1年后，若无质量问题采购人将履约保证金全额无息退还给成交供应商。

8.3其它以外贸协议为准。

9.其它：

9.1供应商需针对本项目提供相关交货方案、售后服务方案等本项目评审因素要求的相关材料。

9.2其他未尽事宜由成交供应商和采购人按合同进行约定。
注：

（1）资格审查因素等证明材料须提供网上图片或查询方式以供磋商小组核查，响应文件内附相关证书真彩扫描件。

（2）如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该供应商以低于成本报价竞标，有权将其报价作无效处理。

## 第2包：02+生物质与生物能源实验室建设项目2（多功能成像分析系统等一批国产设备）

## 一、技术需求

1.项目概况：本项目包采购国产设备一批，包含多功能成像分析系统、真空冷冻干燥机、烘箱、真空干燥箱、恒温摇床、恒温水浴锅等。

2.设备/货物清单及要求

| 序号 | 设备（服务）名称 | 技术性能参数要求 | 数量 | 单位 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能成像分析系统 （核心产品） | ★1. 适用范围：用于核酸检测和蛋白检测，普通凝胶成像，动植物活体（LUC 或者GFP等活体）检测，以及实现多色荧光的拍摄。 ★2. 高分辨率低照度数码制冷CCD摄像头 3. 分辨率：≥605万像素 4. 量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75% 5. 暗电流：CCD暗电流：0.0005 e-/pixel/sec（需提供CCD制造商证明） ★6. 制冷温度：常温以下55度（或绝对温度-30℃） 7. 镜头：F/0.8高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距进行电动调整。 8. 冷却方式：半导体制冷。 9. 有效像数（物理像素）：≥2750×2200，非插入值 10. 像数密度：≥16 bit （0-65535色）。 11. 像数尺寸：≥4.54um×4.54um。 12. 像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4。 13. 动态范围：≥4个数量级。 14. 照明模式：透射紫外，透射白光，反射紫外，反射白光，选配透射蓝光和红、绿、蓝反射激发光源。 15. 激发光源：透射：302nm和白光；（可选配LED透射蓝光）LED反射白光灯（冷光）双侧反射：254nm，365nm高亮度LED ，选配红、绿、蓝反射激发光源。 16. 滤光片光片位置5位电脑控制自动定位滤光片轮：标配590nm，选配535nm、605nm、699nm。 17. 拍摄面积：紫外：约18×16cm； 白光：约15×15cm。 18. 定时功能：用户可自行设定定时自动关闭、紫外光源的时间（1～60分钟）。 19. 可设定连续采样的次数、起始及终止曝光时间，进行动态连续拍摄，可一次性得到5张图片并方便获得最佳条件和效果的实验结果。 20. 相关品牌和型号的动植物活体成像的应用结果应在国际知名期刊上出现过一次及以上。 ★21.仪器操作软件：荧光成像（LUC，GFP，RFP等）、生物发光/动植物活体成像（需要提供用户真实实验图片及相关文章做证明）、化学发光、紫外成像和白光成像五种成像功能于一体，具有仪器图像拍摄和数据处理和分析软件，包括所有拍摄参数的软件自动化设置与控制，成像的后期处理优化、两种或多种模式成像的图像叠加、定量分析、数据输出等；软件有记忆功能：可以保存设置用于下次成像。 ▲22.含RGB模块。 23. 品牌电脑一台，CPU≥酷睿i5-10500，内存≥8GB，硬盘≥512G SSD固态，23.8寸液晶显示器，win10以上操作系统，配鼠标键盘。 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 真空冷冻干燥机 | ▲1.冻干面积(㎡)：≥0.12 2.捕水容量（kg/批）：≥3 3.西林瓶装瓶量：Φ12mm：920只; Φ16mm:480只;Φ22mm：260只; 4.多歧管数量：≥8个，茄形瓶数量：≥8个 5.盘装溶液（L)：≥1.5 6.板层尺寸（mm）：≥Φ200 7.板层间距(mm)：≥70 8.板层数量(块）：≥4 9.冷阱尺寸（mm）：≥Φ250×150 10.冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载） 11.-80℃冷阱最低温度：≤-80（空载） 12.极限真空度(Pa)：≤5（空载） 13.环境温度（℃)：≤25 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 烘箱 | 1箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成。 2. 采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器， 带有定时功能， 控温精确可靠。 3. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 4. 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 5.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。 控温范围 ：RT+10～250℃ 6.恒温波动度 ：±1.0℃ 7.温度分辨率 ：≦0.1℃ 8.输入功率：≦2500W 9.容积：≧220L | 3 | 台 | 否 |
| 4 | 烘箱 | 1.箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成。 2.采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器， 带有定时功能， 控温精确可靠。 3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 4.可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 5.控温范围 ：RT+10～250℃ 6.恒温波动度 ：±1.0℃ 7.温度分辨率 ：≦0.1℃ 8.输入功率：≦850W 9.容积：≧30L | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 真空干燥箱 | 1、内胆尺寸：≥415×370×345 mm 2、工作室材质：不锈钢 3、真空度：≤133pa 4、控温范围：室温+10℃-200℃ 5、温度分辨率和波动度：0.1℃/：±1℃ 7、微电脑温度控制器，控温精确可靠 8、功 率：≤1500W 9、真空泵：抽气速率≧2L/S，转速≧1400r/min，极限压力6*10-2Pa | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 恒温摇床 | 1、技术指标 1.1.三层独立结构，每层独立控温，总高度低于180cm； 1.2.定时范围：0～999.9h; 1.3.控制方式:PID微电脑智能控温 1.4.LCD触摸液晶:参数设定在同一界面显示，具有密码锁定功能; 1.5.对流方式：强制对流方式; 1.6.驱动方式：偏三轮驱动; 1.7.辅助功能：超温报警功能，异常情况自动断电功能，断电恢复功能; 1.8.观察窗：中空钢化玻璃; 1.9.内衬: 镜面不锈钢无缝焊接，R角(圆弧角); ▲1.10. 冲洗功能：箱体底部可进行水或消毒液冲洗除污消毒；（附：箱体内高压水枪冲水实物图片） 1.11.压缩机：原装压缩机，无氟环保制冷剂，压缩机可设置：常开、自动和关闭； 1.12具有自动除霜功能； ▲1.13.配备高质伺服电机； 1.14.侧面有透气孔; 1.15.具有紫外线灭菌功能； 1.16.摇板可抽拉； 1.17.配置滤波器和磁环; 1.18.数据记录：不间断记录机器运行数据； ▲1.19.振荡频率：10-350rpm； 1.20.振荡频率精度：±1rpm； 1.21.摇板振幅≥Ф26mm； 1.22.温控范围: 4～60℃； 1.23.温度调节精度：±0.1℃； 1.24.温度均匀度：±0.6℃； 1.25.单层放样品数量≥250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlX4，共三层； 1.26单层可放最大三角瓶≥3L,共三层 1.27.定时范围：0-999.9小时； 1.28.摇板尺寸(长×宽）：单层 ≥ 475mm×465mm共三层； ▲1.29.标准配置：一体成型全塑胶夹具，单手可操作取放培养瓶，保证放样品时玻璃瓶意外破碎不被划伤；（提供塑胶夹具实物彩色图片及操作说明） 1.30.电源：AC220±10% 50～60Hz； 1.31.外型尺寸：约820×700×1735mm； 1.32.重 量：约365kg； 2.配置要求 2.1. 三层箱体夹具配置：配置塑胶夹具，夹具容量可单层单一或混配。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 恒温水浴锅 | 1.一次冲压成型不锈钢内胆 2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能控温精确可靠。 3.超温报警系统 4.消耗功率：≤1500W 5.控温范围：RT+5 ~100°C 6.控温精度：0.1°C 7.温度波动：士0.5°C | 3 | 台 | 否 |
| 8 | 分析天平 | 1.最大称量值：≤120 g 2.精度：≥0.1 mg 3.重复性：≥0.1 mg 4.线性误差：≥ 0.2 mg | 2 | 台 | 否 |
| 9 | 电子天平 | 1. 最大称量范围：≥1100g 2. 实际分度值：0.01g 3.. 重复性：≤±0.01g 4. 线性：≤ ±0.02g | 2 | 台 | 否 |
| 10 | 加热型磁力搅拌器 | 1.最大搅拌量（H20) [L]：≥3 2.数控调速[rpm]：≥1500 3.LED 显示屏同时显示温度和转速 4.不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀 5.精确控制样品温度，控温精度达±0.5℃； 6.独立的安全回路控制系统，超过安全温度320℃自动停止加热，保证用户使用安全。 | 3 | 台 | 否 |
| 11 | 磁力搅拌器 | 1.最大搅拌量（H20) [L]：≥20 2.电机类型：直流无刷电机 3.不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀。 4.速度范围[rpm]：0-1500 5.外壳防护等级：IP21 | 2 | 台 | 否 |
| 12 | 液氮罐（3 L（小口径）） | 1.容积(L)：≥3 2.口径(mm)：≤50 3.外径(mm)：≤240 4.高度(mm)：≤450 | 2 | 台 | 否 |
| 13 | 液氮罐（35 L（小口径）） | 1.容积(L)：≥35 2.口径(MM)：≤200 3.外径(MM)：≤450 4.高度(MM)：≤700 | 1 | 台 | 否 |
| 14 | 真空离心浓缩仪 | 1.高效精准：根据样本差异精准调整真空值，浓缩更高效 2.材质：离心腔、内部管路和转子均采用耐防腐蚀效果材料 3.安全性高：断电后自动泄真空，保护样品 4.温度可选：温度可设置，确保安全有效地浓缩多种样品 5.最高转速：2000r/min 6.温度范围：室温～70°C 7.最长定时时间：1-99h 或 1-59min 8.冷阱温度：＜-45℃ 9.标配转子：20*15ml（φ18）、20*15ml（φ16）、46*2ml（φ10.5）一个转子三种型号 10.功率kw：2.5（220V50Hz） 11.可配充气阀，真空泵接口 | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 旋转蒸发仪 | 1.转速数显，温度数显。 2.手，电两用升降功能。 3.独特的新颖方形特氟隆水浴锅，加热均匀清洗方便。 4.加热锅透明防护罩，节能保温提高功效。 5.主机旋转采用稳定可靠的精密减速电机和集成电路组成。 6.密封采用PTFE材料，连接部位确保真空度。 7.冷凝器采用顶抽式冷凝管，阀门式加料管。 8.旋转瓶容量：50~2000ml 9.升降行程：0~120mm 10.加热功率：≥1000W | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 氮吹仪 | 1.安装后尺寸：≤ Φ430×930mm 2.样品位数： 24 位 3.样品试管尺寸： Φ10~29mm 4.不锈钢针：（标配） 120mm 5.气体流量控制范围： 2~20L/min 6.气体输入压力范围： ≤0.2Mpa 7.功率： ≤1000W 8.控温范围： RT+5~90°C 9.温度波动度： ±2°C 10.升温速度： 室温20 度时升至60 度约45 分钟 PTFE 涂层参数 1.铅笔硬度（室温 三菱铅笔）： 2H~3H 2.耐磨性（mg/1000r）： 40~45mg 3.摩擦系数： 0.07~0.1 4.接触角（25°C，水）： 102~106° 5.划格试验 （间隔1mm）： 100/100 仪器配置：主机一台，水浴锅一个，氮吹针36根 | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 涡旋混合仪 | 1.功率： ≤40W 2.转速：≥ 2800 转/分 3.工作方式： 连续、点触、调速 4.工作台： 碗型、平板型可调换 | 4 | 台 | 否 |
| 18 | 循环水真空泵 | 1、真空度(MPa)：≤0.098MPa 2、泵排量(L/min)：≥60 3、单嘴抽气率(L/min)：≥10 4、水箱容积(L)：≥15 5、电机功率(w)：≥180 | 2 | 台 | 否 |
| 19 | 普通纯水系统 | 1、制水量：≥15升/小时（水温25℃时）；取水流量 2.0L/Min（水箱储水时，可调流速）； 2、进水要求：城市自来水TDS≤1000ppm,水压1—5KG/C㎡； 3、出水水质：RO纯水：1—5μs/cm（在线监测） @25℃； 4、主机尺寸(mm)≤500(高)×425（宽）×320（径深） 台上式；重量: 25-30kg 5、外置40升水箱，采用医疗级PE无污染，全封闭设计，保证与空气有效隔绝，最大限度降低纯水的储存污染，带有便捷清洗接口，方便水箱清洗，具有“实验室纯水箱液位传感器”装置（提供第三方机构检测报告）； ▲6、具“RO膜自动冲洗”功能、开机自检功能、自动保护功能、水质在线监测功能；智能循环系统，开机18秒反渗透组及系统全自动冲洗，全面除菌的同时实现独特的抑菌功能； 7、源水配置“预处理检测装置”，有效去除粒物质、铁、锰、余氯、钙、镁及吸附有机物、异味等； ▲8、采用MCU控制系统及“智能控制系统及控制方法”（并提供第三方机构检测报告），一级和二级反渗透系统都具有自动冲洗、缺水保护、自动造水、水满停机等功能；系统智能协调工作，自动检测水质，实现全自动无人值守功能，具有“超纯水器通用版主控软件”著作权（并提供机构检测报告）； ▲9、采用标准双级反渗透工艺，RO膜总制水量可提高1倍以上，具有“双反净水系统”（并提供第三方机构检测报告），较单级RO系统产水水质更佳，能够实现离子、有机物、微颗粒物、微生物、可溶性硅等杂质含量呈现数量级降低； 10、整机框架一体化设计铸造加工，稳定性高，刚性好，使用环保材料，防腐蚀耐酸碱，有效应对复杂的实验室环境，提高整机使用寿命；整机内部线路设计合理，实现“水路”“电路”分离，安全性得到保障； ▲11、采用更精密的0.1电极常数电导率仪，实现精确在线监测二级反渗透纯水水质，并可同时显示水质和水温，具“水质监测模块”（提供证明）； 12、具有系统“缺水低压”自动提示及保护水箱满水“无水保护”，另配备排水口避免液位传感器损坏时水箱溢水对实验室造成不良影响。 | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 微波化学反应器（约20 L） | 1.整机输入功率：≤1350W 2.微波频率：2450MHz±15Hz 3.微波输出方式：连续波（连续输出） 4.微波输出功率：≤750W（连续手动可调） 5.测温精度：0.2级 6.测温方法：接触式四氟温度传感器 7.最高使用温度：≤250℃ 8.微波功率：阳极电流表显示。 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 管式炉(1700℃) | 1、双层风冷结构，双层炉壳间配有风冷循环系统 2 、炉腔尺寸：≥170mm * 130mm * 120mm； 3、 可实现多段温控程序精准控温 ，30段智能温度调节仪 控温精度：±1℃ ▲4、管径：60*800mm ，1650℃（≤2h）、长期工作温度: 1600℃ 5、电压：AC 220V 50Hz, 额定功率：≥2.5KW 6、连接管件真空系统：真空度：50mTorr（使用机械泵）机械压力表测量范围：-0.1-0.15Mpa， 炉管内气压限定：≤0.02Mpa 7、内置过热保护和热电偶故障报警 ▲8、加热元件：硅钼棒，7个 9、镍舟：100×40×20mm ，2个；100×30×15mm， 2个 10、石英管（内管）：Φ60 x 1000mm，6根 11、刚玉管：Φ60*800mm，6根 12、售后服务要求：厂家授权的技术人员免费安装调试培训，确保仪器技术指标验收合格 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | 管式炉(1200℃) | ▲1.工作温度：1200℃（＜0.5 小时） 连续工作温度：1100℃ 2.建议加热速率：≦10℃/min 3.加热区长度：≧400mm ▲4.加热元件：掺钼铁铬铝合金 5.电压：AC220V/50Hz 6.功率：3KW 7.热电偶：K型 8.采用双层风冷结构，炉膛采用高纯度氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型 9.采用 PID 方式调节温度，可设置 30 段升降温程序 | 1 | 台 | 否 |
| 23 | 马弗炉 | 1.控温范围：300-1200℃ 2.温度分辨率：≦1℃ 3.温度波动率：≦±5℃ 4.常温至最高温度时间：≦80min 5.加热方式：阶段性升温 6、温度控制方式：微型电脑PID控制 7.额定功率：≧5kw 8.内容积：≧6L | 1 | 台 | 否 |
| 24 | 冷却水循环机 | 1.电源：AC220V/50HZ 2.功率：≧600W 3.工作电流：1.4-2.1A 4.制冷量：≧2361Btu/h 5.水箱容量：≧5L 6.出入水口：外径≧10mm铜咀 7.水流速度：≧15L/min | 1 | 台 | 否 |
| 25 | 热压机 | 1.热压机构成：上下平板热压系统、压力控制系统 、水冷系统 2.连续工作温度：≧450℃ 3.推荐升温速率：≧5℃/min 4.压力控制系统：手动油压机 5.油缸直径：≧φ79mm 6.油缸行程：≧30mm ▲7.工作压力：≦24T ，压强：≦100Mpa 8.总机电源：AC 220V 50/60HZ 9.功率：≧3.5KW | 1 | 台 | 否 |

注：

1.本项目包“技术性能参数要求”中标注“★”项为废标项，即不满足废标；“★”和“▲”需提供制造商出具的盖章技术说明书或公开发布的产品彩页为准

2.以上清单需求表中如出现固定尺寸及重量等量化数值的均可认为参考，允许略有误差，但供应商竞标报价的产品必须符合采购人实际使用功能及质量要求，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则可视其为不满足采购需求。

3.如涉及固定厂家品牌或规格型号的均可认为推荐，并不要求其唯一性，供应商可提供同等质量标准或更高标准产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则可视其为不满足采购需求。
4.本项目磋商文件中标注“★”的条款不允许负偏离，负偏离视为无效响应文件。

## 二、商务需求

1.违约责任：

1.1 若乙方未能按合同所规定的交货时间前完成本合同全部货物（含配套系统，配件备件）安装调试并达到验收标准，每延迟一天，按合同总额的千分之一向甲方交纳违约金,违约金缴纳总额不超过合同总金额的百分之五。

1.2 若乙方未能在规定时间前完成本合同全部货物（含配套系统，配件备件）安装调试并达到验收标准，甲方可中止本合同，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

1.3 乙方交付甲方的全部货物（含配套系统，配件备件）及工程中使用的材料必须有合法的进货渠道，且符合协议和投标书中的质量约定，否则由乙方承担一切责任。

1.4乙方保证本合同协议项下产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应在接到甲方全额返还已收货款通知五日内返还甲方全额返还已收货款外，还应按合同总价的5%向甲方支付违约金。
2.产品质量要求：

2.1投标供应商在招标及成交后，所提供的货物（含配套系统、配件备件）必须为全新无瑕疵。

2.2本次采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标供应商应根据企业实际能力在投标响应文件中对项目质量予以承诺，成交后在合同中加以确认。

2.3投标供应商在招标及成交后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由成交供应商承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

3.产品进场安装、调试及验收：

3.1成交供应商负责本项目办理运输和保险，将货物运抵采购人指定现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3.2成交供应商负责调试和试运行的结果必须符合采购人的技术要求，同时也应达到行业有关技术规范的要求。

3.3交货时，乙方应将货物（含配套系统、配件备件）的产品说明书、使用说明书，出厂合格证、用户手册、保修手册等单证交付给甲方，前述单证未交付完整的，视为未完全交货。

3.4验收标准：符合国家相关规范和标准、采购文件及响应文件的要求及相关技术文件验收。

3.5采购人完成验收并不免除成交供应商对（含配套系统、配件备件）质量应当承担的责任。

3.6成交供应商应安排专人负责合同中全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试、搬运和施工现场管安全管理工作，负责监督安装调试和搬运人员按照安全规范进行安装调试、搬运和施工现场管理，保证安装调试、搬运和施工现场安全。若发生人员伤亡事故，成交供应商必须承担所有法律和经济责任，采购人概不负责；若发生房屋损坏、设备损坏丢失、线路及设备毁损等财产损失安全事故，成交供应商必须承担经济赔偿。

4.售后服务要求：

4.1质保期、保修期内因国产货物（含配套系统、配件备件）质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由成交供应商承担。

4.2质保期、保修期外，成交供应商应定期回访，发现问题及时通知甲方，国产货物（含配套系统、配件备件）维修零配件以优惠价给甲方（免收人工及差旅费）。

4.3确保所采购货物和服务无质量问题，能满足质保期的要求。完成出厂检验、设备安装、系统调试、备品备件的配备、技术升级、培训（培训目的、培训场所、培训方式、培训人数、培训教材等），详细说明售后服务机构、服务人员、质量保证期（包括起止时间、缺陷处理）、故障响应和解决、应急保障以及质量保证期后需要提供的服务等。

4.4售后服务效率要求：接到采购人故障通知后在24小时之内上门服务，小型故障在3天内解决，大故障在15天内解决，若成交供应商怠于履行维修义务，则采购人有权委托第三人维修，所产生的所有费用由成交供应商承担。

5.实施人员要求：按本项目情况配置齐全的实施人员，且分工明确。

6.培训要求：成交供应商必须为用户单位人员（技术人员等）免费提供现场安装培训，并到达实际操作合格要求。

7.交货地点：采购人指定地点。

8.履约保证金：本项目合同正式签订前，成交供应商需向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金（优先以金融机构、担保机构出具的保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交）。

9.付款方式：

9.1成交供应商须提供增值税专用发票。

9.2全部货物（含配套系统、配件备件）经采购人验收合格并收到成交供应商发票后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的100%，上述履约保证金在产品验收合格满 1 年后，若无质量问题甲方将全额无息退还给乙方。

10.其它：

10.1供应商需针对本项目提供相关交货方案、售后服务方案等本项目评审因素要求的相关材料。

10.2其他未尽事宜由成交供应商和采购人按合同进行约定。
注：

（1）资格审查因素等证明材料须提供网上图片或查询方式以供磋商小组核查，响应文件内附相关证书真彩扫描件。

（2）如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该供应商以低于成本报价竞标，有权将其报价作无效处理。

## 第3包：03+生物质与生物能源实验室建设项目3（饮水机等一批国产设备）

## 一、技术需求

1.项目概况：本项目包采购国产设备一批，包含饮水机、洗烘一体机、超净工作台、超净工作台（单人）、人工气候箱、光照培养箱、恒温培养箱、超低温冰箱等。

2.设备/货物清单及要求

| 序号 | 设备（服务）名称 | 技术性能参数要求 | 数量 | 单位 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机 | - 主要功能/用途：净化和加热自来水 二、技术参数/指标 1.具备实时水质情况显示功能（如显示出水电导率或TDS或脱盐率等） ▲2.采用RO反渗透过滤技术 3.产水量≥120L/H ▲4.额定总净水量≥8000L 5.单次出热水量≥50L 6.采用步进式加热技术 7.具备UV抑菌系统 8.温水直接供应 9.出水口数量≥2个 10.水嘴至接水盘高度400±20mm 11.采用304不锈钢接水盘 12.加热功率＜3000W 13.热水量≥28L/H 14.热水箱容量≥32L 15.可实现定时开关机功能 16.具备能够对常温水管路进行杀菌消毒的技术 17.具备IOT技术（即物联网技术），可手机查看机器运行情况，可远程开关机和查看水质，可一键报修。 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 洗烘一体机 | - 主要功能/用途：洗涤、脱水、烘干衣物 二、技术参数/指标 1.类型：滚筒洗烘 2.容量：洗≥10kg/烘≥7kg 3变频/定频：变频 4.开门方式：前开式 5.中国能效标志：一级 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 超净工作台 | 一、主要功能/用途：局部净化设备，广泛适用于食品、生物、光学、医学等领域。 二、技术参数/指标 1.操作面需采用10°倾角设计，减轻操作者压迫感。工作区两侧大玻璃窗，内外通透，美观大方，使用舒适,万向轴承脚轮挪动轻便。 2.垂直层流设计，304不锈钢台面 ，85%洁净风循环，减轻操作者吹拂感，科学延长过滤器寿命。 3.整体采用全钢、框架结构形式，内壁、内顶板无缝隙、无螺丝，没有藏菌死角，外表面无铅无毒，绿色环保。 4.具备6段风机调压调速器配合LED条段指示器，操控简洁方便。 5.采用超薄型无隔板HEPA过滤器，整机小几何尺度设计更易狭小空间使用。 6配置重力平衡式滑动前窗，当出现故障时也不会扎伤操作者手臂，升降平稳可随意定位。 7.粗效过滤器可更换，延长高效过滤器寿命。 8.工作区尺寸（mm）宽×深×高: ≥1360×680×700 9.内循环风量 : 70%~85% 10.内部配置： 荧光灯规格数量 40W×1 紫外灯规格数量 40W×1 11.光 照 度（lux）: ≥400 12.洁净等级 :100级（@≥0.5μm） 13.过滤效率 :工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升 14.平均风速（m/s）: ≥0.25~0.60 15.噪音:（dBA） ≤61 16.台面振动半峰值（μm）: ≤5 17.控制方式: LED条段显示+轻触开关 | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 超净工作台（单人） | 1.操作面需采用10°倾角设计，减轻操作者压迫感。工作区两侧大玻璃窗，内外通透，美观大方，使用舒适,万向轴承脚轮挪动轻便。 2.垂直层流设计，304不锈钢台面 ，85%洁净风循环，减轻操作者吹拂感，科学延长过滤器寿命。 3.整体采用全钢、框架结构形式，内壁、内顶板无缝隙、无螺丝，没有藏菌死角，外表面无铅无毒，绿色环保。 4.具备6段风机调压调速器配合LED条段指示器，操控简洁方便。 5.采用超薄型无隔板HEPA过滤器，整机小几何尺度设计更易狭小空间使用。 6配置重力平衡式滑动前窗，当出现故障时也不会扎伤操作者手臂，升降平稳可随意定位。 7.粗效过滤器可更换，延长高效过滤器寿命。 8. 工作区尺寸（mm）宽×深×高 不小于920×680×700 9.光 照 度（lux） ≥400 10.洁净等级 100级（@≥0.5μm 美联邦209E） 11.过滤效率 工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升 12.平均风速（m/s） 0.25~0.60 13. 层流方向 垂直层流 14. 台面材质 304不锈钢 15. 柜体材质 冷轧钢板喷塑+钢化玻璃 | 2 | 台 | 否 |
| 5 | 人工气候箱 | 一、主要功能/用途：细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温及光照培养装置。 二、技术参数/指标 ▲微电脑智能控制，大屏幕彩色液晶显示，24组时段(北京时间或段位两种模式)温度、湿度、光照编程，内置多层顶部光照，LED生物光源。箱内层高可调，以满足不同植材种类及生长期需求。 1、容积L：≥450L 2、光照度：0~600μmoles/m2/sec（距灯源150mm）无极可调 ▲3、光强调控方式：每层独立调控 4、光照灯板层数：四层 5、控温范围：无光照:5～50℃；有光照:10～ 50℃ ▲6、控温方式：进口旁通比例阀PID控温 7、温度检测精度：±0.1℃ 8、温度控制精度：±0.2℃(全温区) 9、温度均匀性：±1℃ 10、控湿范围：40%～95%RH 11、湿度检测精度：±1%RH 12、控湿波动度：±3%RH 13、配备自动换气系统，可实现箱体内外气体定时定量自动交换。 | 2 | 台 | 否 |
| 6 | 光照培养箱 | 一、主要功能/用途：植物生长的专用恒温及光照培养装置。 二、技术参数/指标 1.整体性能要求 1.1 液晶触摸彩色视屏，可直观显示工作参数及运行状态，便于温度、光照等参数设置修改 1.2 微电脑全智能控制系统，可实现不少于24段温度及光照参数的自由组合编程 1.3 控制系统具有数据存储、记忆和在线查询功能。如遇停电、关机、再次开机都能延续原来的工作状态，保证设备按程序正常运行 1.4 具备多级密码保护，程序一旦设定可避免中途人为干扰 1.5 具有超温声光自动报警功能 1.6 箱体门中间部位应设计有中空玻璃观察窗，观察窗安装可开、关小门。 1.7 内置式多层顶部光照设计，每层光照独立控制且光照强度无极可调 1.8 LED平面灯板植物生长光源，能耗低，比普通光源节能80%左右。且光源稳定、工作寿命长 ▲1.9 配备自动换气系统，可实现箱体内外气体定时定量自动交换 2、技术参数要求 2.1 公称容积(L) ：≥440 2.2 控温范围：5~50 ℃(无光照) 10 ~50 ℃(有光照) 2.3 温度分辨率：0.1℃ 2.4 温度控制精度：≤ ±0.2℃（全温区PID控制） 2.5 温度均匀性：≤ ±1℃ 2.6 光照度：0~600μmoles/m2/sec（距灯源150mm）无极可调 2.7 光照灯板层数：四层（每层光照强度独立可调） ▲2.8 控温方式：进口旁通比例阀PID控温 | 2 | 台 | 否 |
| 7 | 恒温培养箱 | 一、主要功能/用途：细菌、霉菌、微生物的培养 二、技术参数/指标 1.公称容积(L)：≥250 2.控温范围：4℃～50℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度控制精度：≤±0.5℃ 5.温度均匀性：±1.5℃ 6.制冷剂：R404a (无氟环保) 7.最大消耗功率：380W | 4 | 台 | 否 |
| 8 | 超低温冰箱 | 一、主要功能/用途：对于生物样本、菌种、生物制品、试剂、疫苗、生物材料以及血浆等的低温保存 二、技术参数/指标 1、箱内温度 -40℃~-86℃可调 2、有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本； 3、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； ▲3、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； 4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 7、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁； 8、4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好； 9、压缩机2个，功率≤1000W； 10、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压； 11、使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡； 12、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 13、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 14、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 15、具有三个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； ▲16、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合； 17、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警； | 2 | 台 | 否 |
| 9 | 低温冰箱 | 1、度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃； 2、有效容积＞260L 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； ▲4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警； 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保； 10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁； 12、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全； 13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果； ▲14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全； 15、7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 16、测试孔设计，方便用户测试使用； 17、平衡阀设计，轻松开门； 18、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 19、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB； 20、可选配USB接口或RS485； ▲21、产品具有医疗器械注册证。 | 4 | 台 | 否 |
| 10 | 电泳仪（转印） | 一、主要功能/用途：DNA 序列分析、等电点聚焦电泳在内的多种电泳。 二、技术参数/指标 1.基本参数 1.1并联输出：4组 1.2输出范围（显示分辨率）：2-300V(1V) 5-2000mA (2mA) 300W 2、特点： 2.1电流最大输出2000mA 2.2在工作状态中，可以实时微调；微电脑智能控制； 2.3液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间； 2.4连续可调 2.5采用开关电源输出； 2.6具有存储记忆功能； 2.7具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； | 1 | 台 | 否 |
| 11 | 电泳仪（蛋白质、核酸） | 一、主要功能/用途：适用普通蛋白，核酸电泳。 二、技术参数/指标 1..在工作状态中，可以实时微调 2微电脑智能控制 3.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间 4.采用开关电源输出 5.具有存储记忆功能 6.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 7.并联输出：4组 8.输出范围（显示分辨率）：6～600V（1V）4～400mA（1mA）240W | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 电泳仪（蛋白质、核酸） | 一、主要功能/用途：适用普通蛋白，核酸电泳。 二、技术参数/指标 1.在工作状态中，可以实时微调 2.微电脑智能控制 3.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间 4.采用开关电源输出 5.具有存储记忆功能 6.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护.功能 7.并联输出：4组 | 1 | 台 | 否 |
| 13 | 垂直电泳槽 | 一、主要功能/用途：用于蛋白凝胶电泳。 二、技术参数/指标 1.本产品参数、配件与伯乐的完全兼容； 2.高纯度铂金电极丝，达到最佳的导电性能； 3.封边垫条永久地固定在长玻璃板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 4.凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板； 5.特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 6.含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎； 7.SDS-PAGE 电泳时间：45分钟（200V恒压）； 8.上样引导装置,防止泳道的遗漏上样或重复上样。 9.凝胶数：2块； 10.凝胶厚度：1mm(标配）、0.75mm、1.5mm可选； 11.加样梳齿数：10齿（标配）、15齿可选； 12.玻璃尺寸：短玻璃板≧10.1×7.3cm、长玻璃板≧10.1×8.2cm； 13.凝胶大小：手灌胶≧8.3×7.3cm、预制胶≧8.6×6.8cm | 2 | 台 | 否 |
| 14 | 电泳槽 | 1、凝胶数：2块 2、凝胶厚度：1mm、1.5mm标配，0.75mm为选配 3、加样梳齿数：10齿、15齿可选 4、玻璃尺寸：平玻璃板≧10.3×8.5cm、 凹玻璃板≧10.3×8.5cm（粘玻璃边条） 5、凝胶大小：制胶≧7.5×8.3cm 6、缓冲液总量：≧400mL | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 琼脂糖水平电泳槽 | 一、主要功能/用途：可做各种纸电泳、醋酸纤维薄膜电泳、载玻片电泳，适用于高校教学、科研。 二、技术参数/指标 1.凝板胶规格（L×W）：大胶≧ 120×120mm；宽胶≧60×120mm ；长胶≧120×60mm；小胶≥ 60×60mm 2.试样格：2+3 齿（≧2.0mm 厚），6+13 齿，8+18 齿（≧1.5mm 厚），11+25 齿（≧1.0mm 厚）可用排枪加样 3.缓冲液总容量：≥650ml 4.配置清单： 电泳仪（主体）/1 个 电泳仪（上盖）/1 个 1.0mm25 齿/11 齿试样格/4 把 1.5mm13 齿/6 齿试样格/1 把 1.5mm18 齿/8 齿试样格/1 把 12.0mm3 齿/2 齿试样格/1 把 制胶器/1 个 60mm*60mm 凝胶托盘/2 个 60mm*120mm 凝胶托盘/1 个 120mm*60mm 凝胶托盘/1 个 120mm*120mm 凝胶托盘/1个 电泳导线/1 付 1.0mm 13齿 试样格 1把 1.0mm 18齿试样格 1把 | 2 | 台 | 否 |
| 16 | 脱色摇床（万向） | 一、主要功能/用途：广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。 二、技术参数/指标 1.频率：0～80转/分 2.功率：≧35W 3.托盘：≧320×265mm 4.旋幅：万向调节 | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 脱色摇床（往复运动） | 一、主要功能/用途：广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。 二、技术参数/指标 1.振幅：≧30mm 2.功率：≧40W 3.频率：往复运动40～240转/分 4.速度控制：无极调速 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 脱色摇床（水平） | 一、主要功能/用途：广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。 二、技术参数/指标 1.托盘：≧320mm×265mm×2层 2.功率：≧40W 3.频率：40～240转/分 4.速度控制：数字式 | 1 | 台 | 否 |
| 19 | 红外接种环灭菌器 | 一、主要功能/用途：适用于接种环、接种针及试管口等高温灭菌。 二、技术参数/指标 1.接种环或针消毒灭菌安全、方便，完全替代酒精灯 2.加热孔内温度可达到800℃以上，杀菌只需要5到7秒。 3.加温区总长:≥100mm 4.该装置可以用于厌氧室中 5.在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染 6.最大消毒物品外径: ≧Φ35mm 7.中心区最高温度:825℃±50℃ | 3 | 台 | 否 |
| 20 | 药品展示柜 | - 主要功能/用途：药品的低温冷藏 二、技术参数/指标 1.开门方式：侧开门 2.制冷方式：风冷 3.控温方式：机械控温 4.国家能效等级：2级 5.有效容积：≥390升 6.制冷循环：单循环 7.制冷剂：R600a 8.运转音：≦57分贝 | 4 | 台 | 否 |
| 21 | 普通光学显微镜 | 1、光学系统：无限远色差校正系统，齐焦距离≥45mm。 2、观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，带0.5XC接口，30度倾斜，双目土5屈光度可调，瞳距调节范围48mm-75mm，采用进口最先进的防霉技术，防止在潮湿环境下霉菌的生长。 3、目镜：高眼点大视野目镜，视野范围≥20mm。 ▲4、转换器：编码式内向式四孔转换器，通过转动物镜转换器将需要使用的物镜转入光路，根据实际样本切片调节亮度，系统会自动将此亮度值存储下来，当物镜转换器同一位置的物镜再次转入光路，系统将自动恢复上次记忆的照明亮度，降低眼睛疲劳。转换器定位稳定性≤0.003mm（需提供第三方机构出具的检测报告）。 5、物镜：无限远平场消色差物镜4X（NA≥0.10、WD≥16.8mm、成像清晰圆直径不小于18.3mm），10X（NA≥0.25、WD≥5.8mm、成像清晰圆直径不小于18.5mm），40X（弹簧、NA≥0.65、WD≥0.43mm、成像清晰圆直径不小于18.5mm），100X（油、NA≥1.25、WD≥0.13mm、成像清晰圆直径不小于18.2mm），内置进口防霉技术。 6、载物台：同步带传动, 防割伤设计，无突出齿条结构的载物台，尺寸不小于180mm×130mm，移动范围不小于74mm×30mm。载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；载物台侧向受5N水平方向作用力不重复性≤0.002mm（需提供第三方机构出具的检测报告佐证）。 ▲7、聚光镜：插入式聚光镜 NA1.25，孔径可调，可以直观的设置最佳的孔径光栏位置，孔径光栏处的标贴与物镜色环颜色相同。 8、调焦机构：粗微调同轴调节，齿杆齿条传动，带有粗调限位控制机构（防止切片碰坏镜头和粗调力矩调节装置（防止载物台下滑），粗调每圈≥37.7mm，微调每圈≤0.2mm，最小刻度≤2μm。微调机构空回≤0.002mm（需提供第三方机构出具的检测报告佐证）。 ▲9、照明系统：内藏式大功率高亮度3WLED复眼照明，“复眼”透镜阵列让视野范围内的照明亮度均一，完美地成像（提供第三方机构检测报告并加盖生产厂家公章予以证明）。带色温可调功能，色温调节范围3000K-7000K，只需通过智能旋钮即实现LED灯白光和卤素灯色温的完美切换，保证了试样的色彩还原性（需提供产品实物截图并加盖生产厂家公章予以证明）。 10、液晶显示屏：显微镜前端带有液晶显示屏，可显示显微镜各种状态：如倍率、光强、待机时间、色温参数等。 11、多功能调光旋钮：可使显微镜进入待机状态、光强锁定及解锁、调整亮度、随意设置设置延时关机时间。 12、显微镜背部设计有绕线装置，有效收纳过长的电源线，提高实验室整洁度，同时也减少了搬运过程中因电源线过长导致的绊倒事故。（需提供产品实物截图并加盖生产厂家公章予以证明） 13、成像系统：有效像素不低于500万，USB2.0数据传输，软件可实现拍照、录像、测量、图像拼接、荧光合成等功能。 ▲14、品牌台式电脑：CPU≥酷睿i5-10500，内存≥8GB，硬盘≥512G SSD固态，23.8寸液晶显示器，win10以上操作系统，配鼠标键盘。 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | 荧光显微镜 （核心产品） | 一、主要功能/用途：用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。 二、技术参数/指标 1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm。 2.放大倍数：40倍-1000倍。 3.目镜：超大视野目镜10X，视场直径≥22mm，高眼点，-5～+5视度可调。 ▲4.观察头：铰链式三目观察头、30°倾斜，固定视度，瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100，能够满足不同的使用需求 ▲5.转换器：内倾式内定位六孔转换器，转动舒适，定位准确可靠，带DIC插槽。 ▲6.物镜：无穷远平场半复消色差荧光物镜：4X/0.13、WD≥16.5，10X/0.3、WD≥8.1，20X/0.5、WD≥2.1，40X（弹簧）/0.75、WD≥0.7，100X（弹簧、油）/1.3 、WD≥0.15，采用多层镀膜技术，保证了荧光图像的锐度、清晰度和色彩还原性，为数字成像提供高质量和高性能的解决方案。 7.聚光镜：摆出式聚光镜，N.A 0.9/0.25，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏并有刻度标记，可放Φ45 mm各类滤色片。 ▲8.移动载物台：钢丝结构载物平台，康宁玻璃台面，燕尾结构；尺寸≥190X152mm，移动范围≥78X32mm，每格1mm，精度0.1mm；右手拉或左手位低位同轴操作手柄，移动手柄可升降18mm，松紧可调，可将手放在舒适的位置轻松移动载物台；凸点导向机构便于单手上切片。 9.调焦系统：低手位同轴调焦机构，带上限位及松紧调节环，符合人机工程学设计，给予用户最大程度的舒适感；调焦范围≥35mm，微调格值≤1um。 ▲10.ECO照明系统：LED复眼照明，“复眼”透镜阵列让视野范围内的照明亮度均一，在各个放大倍数下都有均一的背景亮度（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章予以作证）；人走灯灭功能（提供第三方机构检测报告加盖生产厂家公章予以作证）： 操作者离开超过30分钟后（可设置时间），显微镜主机会自动关闭透射光源，节能开关既节约了能源，又保护了光源的使用寿命。 11.荧光垂直照明装置：B激发光波滤色组件：激发BP460-495,分色DM505，截止BA510-550；G激发光波滤色组件：激发BP528-553,分色DM565，截止BA578-633；U激发光波滤色组件：激发BP360-390,分色DM415，截止BA435-485；六孔荧光滤光快转盘，所有荧光滤色镜部件采用了超高性能的滤色片，能够同时对各种染色的标本进行成像，在垂直照明器前端设置光闸，可以切断荧光照明，保护试样。 12.光源：超高压球型汞灯。 13.观察护目屏：防紫外挡板。 14.电源箱：电源箱NFP-1，220V/110V交流输入（可切换），数字显示带计时器；自动保护装置：汞灯至少工作15分钟后才能切断汞灯，如出现误关时，电源箱数码显示管会倒计时，直至汞灯工作满15分钟后才切断汞灯；切断后至少冷却3分钟后才能重新开启，这有效保护了汞灯的使用寿命；汞灯工作达到300小时，数码显示管闪烁显示，提示更换灯管；电源箱风扇为双滚珠轴承低噪风扇，流量大、寿命长和噪声小的特点。 15.成像系统： 15.1相机参数 15.1.1.芯片规格：1.1英寸索尼芯片，最高像素为700万像素（3200x2200）； 15.1.2.像素尺寸：≦4.5μmX4.5μm； 15.1.3.曝光时间：0.1ms～3600s； 15.1.4.G光灵敏度：2058mv with 1/30s、0.15mv with 1/30s； 15.1.5.实时帧速：12fps@3200x2200，33fps@1600x1100； 15.1.6.光谱响应范围：380-650nm (有红外截止滤光片情况下)； 15.1.7.数据接口类型：USB3.0/兼容USB2.0； 15.1.8.制冷方式：双级循环式热电制冷系统； 15.2 成像软件 15.2.1.采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 15.2.2.曝光控制：自动和手动； 15.2.3.在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 15.2.4.强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能; 15.2.5.可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理 15.2.6.自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 15.2.7.实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 15.2.8.分割和计数功能，数据可输出到Excel； 15.2.9、可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、PNG、TIF等各种图像格式。 15.2.10.彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 15.2.11.基于WORD模板的快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板用户可以在WORD里面自行定义和编辑。 16.品牌台式电脑：CPU≥酷睿i5-10500，内存≥16GB，硬盘≥1TB+256G SSD固态，2G独立显卡，23.8寸显示器，win10操作系统，配鼠标键盘。 | 1 | 台 | 否 |
| 23 | 数码体式显微镜 | 一、主要功能/用途：广泛地应用于材料表面观察。 二、技术参数/指标 1、放大倍数：6倍～50倍； 2、观察筒：三目体视镜体，倾角45度，瞳距55～75mm，带0.55XC接口； ▲3、目镜：大视野视度可调目镜WF10X，视场直径≥23mm； ▲4、变倍物镜≥0.6X～5X； ▲5、连续变倍比≥1:8.3； 6、工作距离≥115mm； 7、调焦行程≥105mm； 8、照明系统：100-240V电压，透射、反射LED光源照明，亮度可调，使用寿命6000小时以上； 9、附件：黑白板、磨砂玻璃板、调节扳手、防尘罩。 10、成像系统：有效像素不低于500万，USB2.0数据传输，软件可实现拍照、录像、测量、图像拼接、荧光合成等功能。 11、品牌台式电脑：CPU≥酷睿i5-10500，内存≥16GB，硬盘≥1TB+256G SSD固态，2G独立显卡，23.8寸液晶显示器，win10以上操作系统，配鼠标键盘。 | 1 | 台 | 否 |
| 24 | 低速多管架自动平衡离心机 | 一、主要功能/用途：分离液体与固体颗粒样品或液体与液体的混合物中各组分。 二、技术参数/指标 1.配有多款管架、适配器，一次性可分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管，适用于临床检测、化验分析等所有项目 2.微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机 3.自动计算及设置离心力RCF值 4.采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。 5.全钢制外壳，安全可靠 6.倒计时时间小于一分钟以秒显示 7.电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠 7.具有 GS1中国商品条码系统唯一的商品编码，在中国商品信息服务平台可查询。 8.最高转速≥5000r/min 9.最大相对离心力≥4300×g 10.最大容量≥1000ml(4×250ml) 11.转速精度 ±30r/min 12.定时范围 1min～99min 13.整机噪声 ≤65dB(A) 14.配置 32*15ml水平转子（10/5ml适配器）配8*50ml管架（最高转速4000rpm，最大相对离心力2810xg） | 3 | 台 | 否 |
| 25 | PCR板离心机 | 一、主要功能/用途：对PCR板的样品进行离心分离。 二、技术参数/指标 1.样品处理量：2x96孔PCR板 2.最高转速：2500rpm 3.相对离心力：≥500xg | 1 | 台 | 否 |
| 26 | 可见分光光度计 | 一、主要功能/用途：广泛应用于食品、药品、生物研究、水质环保和商检等领域，对物质进行定量分析。 二、技术参数/指标 1.光学系统：单光束,1200条/毫米衍射光栅 2.波长范围：320-1000nm 3.光谱带宽：≤4nm 4.波长准确度：±1nm 5.波长重复性：±1nm 6.杂散光：≤0.3%T @ 340nm 7.稳定性：0.002A/h @ 500nm 8.波长设置方式：自动 9.光度范围：-0.3-3Abs.,0-200%Trans. 10.显示：128X64点阵型LCD | 3 | 台 | 否 |
| 27 | pH计 | 一、主要功能/用途：PH值的测量。 二、技术参数/指标 1、PH测量范围：0.00-14.00；PH分辨率：≤0.01 2、PH精度：≤0.01 3、MV测量范围（mv)：≥1500 4、MV分辨率(mv)：≤0.1 5、MV精度(mv)：≤0.4 6、温度范围（℃）：-5.0~105.0 7、分辨率（℃）：≤0.1 8、精度（℃）：≤0.2 9、校准点：最多达3个 10、自动识别缓冲液：最多达16种 11、自动温度补偿(ATC)：有 12、显示电极斜率：有 13、显示屏：LCD 14、电源：AC适配器 15、接口：BNC | 2 | 台 | 否 |
| 28 | 手提式压力蒸汽灭菌锅 | 一、主要功能/用途：广泛应用于生命科学、制药、医疗等领域，对可耐压、高温蒸汽的器皿器械进行杀灭微生物用。 二、技术参数/指标 1、容积：24L 2、工作温度：室温+5~126℃ 3、时间范围：1-999min 4、工作压力：0.165（标配） 5、温度设定范围；RT-129（标配） | 1 | 台 | 否 |
| 29 | 全自动立式压力蒸汽灭菌锅 | 1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）； 2.容量:55-60升,立式结构,底部带脚轮。 ▲3.压力容器设计温度≥153度（生产厂家提供压力容器铭牌）； 4.灭菌工作温度105-138度； ▲5.压力容器设计使用年限达到20年（生产厂家提供压力容器容器数据表）； 6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖； 8.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟 预约灭菌时间0-10天； ▲9.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； 11.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度； 12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 13.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护； 14.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套； | 1 | 台 | 否 |
| 30 | 超声波细胞破碎机 | 一、主要功能/用途：适用于小体积样品超声波细胞粉碎 二、技术参数/指标 1.用于小体积样品超声波细胞粉碎 2.频率: 20-25 KHz 3.显示方式: 液晶屏显示 4.功率:1000 W（20W-1000W可调） 5.随机变幅杆: ≥6 mm 一根 6.选配变幅杆: ≥ 3mm一根 7.破碎容量: 0.5-600 ml 8.占空比: 0.1-99.9 % 9.温度报警: 0～99.9℃ 10.报警: 时间，过载，温度 11.定时：0-999 min 12.存储数据：20组 13.工作模式：间隙/连续 ▲14.配钛合金换能器，电动照明隔音箱隔音箱，尺寸不小于345*340*570 mm 15配置：主机一台，隔音箱一个，3mm变幅一根 | 1 | 台 | 否 |
| 31 | 超声波清洗机 | 一、主要功能/用途：广泛应用于实验室，可以达到清洗、提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等作用。 二、技术参数/指标 1.断电保护： 工作参数断电记忆功能； 2.时间可调 ：1-999min总工作时间设定； 3.数显屏幕： 数显设定超声波清洗时间，工作时间倒计时显示； 4.材质： 仪器内外壳体和降音盖采用不锈钢。 5.容量：≥6L 6.频率：≥40KHz 7.功率：≥180W 8.降音盖/网篮：有 | 1 | 台 | 否 |
| 32 | 高速匀浆机 | 一、主要功能/用途：对动植物组织达到匀浆和混和作用。 二、技术参数/指标 1、功率: ≥160 W 2、电源: 220V 50/60Hz 3、转速: 8000-35000r/min 4、转速显示方式:液晶显示 5、调速方式: 无级调速 6、处理量: 1ml-120ml 7、随机工作头配置: ≥10 mm | 1 | 台 | 否 |
| 33 | 万能试验机 | 一、主要功能/用途：用于各种金属、非金属及复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能指标的测试。 二、技术参数/指标 1、主机技术指标： 1）载荷容量：≥500N； ★2）加载方式：交流伺服电机，无间隙球型丝杠，高精度恒速度控制； ★3）载荷精度：试验力指示值的±0.5%（传感器额定容量的1/500-1/1的范围）； 4）载荷量程：自动量程； 5）载荷校准：自动校准（拉伸、压缩分别较准）； ★6）试验速度：0.001～2000mm/min（标准），返程速度：3000 mm／min； 7）试验速度精度：±0.1%； ★8）位移精度：±0.1%，10mm以下为0.01mm； 9）试验控制：单一试验控制、循环控制、手动控制； 10）试验速度与允许载荷：全载荷全速度； 11）试验空间：最大920mm； 12）标准功能：传感器特性值的自动读入功能，试验位置微调功能，载荷和行程显示，载荷自动调零功能、载荷自动校准，破断点检测功能、全自动返回功能，试验速度任意设定功能，循环次数显示功能，应力值显示功能、变位值显示功能，系统限位检出功能、自我检查功能，USB接口； 13）试验机和夹具自动挠度补偿功能，有效减小机架和夹具自身挠度对试验结果的影响； 14）数据采集间隔：高速采样间隔为：1ms； 15）试验机具备通过软件控制和通过主机控制面板控制两种操作系统。机架上装有智能式控制面板，控制面板可以脱离计算机进行控制试验，除了基本的升降横梁功能外，还可以进行试验方法的设置和保存，试验结果的保存，引伸计的设置等控制试验的功能； 16）分辨率：≤0.02微米 17）中文试验软件一套； 良好的人机对话、操作智能化导航界面；可以满足进行拉、剥离、滑移、顶破试验需要；具有试验机挠度补偿功能、试验数据的再分析功能，迟滞环试验功能；试验时速度、状态实时显示、试验时任意速度切换。 ★18）所提供的产品为标准商品化机型，不接受定制品。 2. 配置清单： 1）电子万能材料试验机主机（含软件） 2） 100N传感器一个 3） 500N传感器一个 4） 拉伸夹具一个 5） 压缩夹具一个 6） 抗折夹具一个 7） 穿刺夹具一个 8） 电脑一台 ：CPU≥酷睿i5-10500，内存≥8GB，硬盘≥512G SSD固态，23.8寸液晶显示器，win10以上操作系统，配鼠标键盘。 | 1 | 台 | 否 |

注：

1.本项目包“技术性能参数要求”中标注“★”项为废标项，即不满足废标；“★”和“▲”需提供制造商出具的盖章技术说明书或公开发布的产品彩页为准

2.以上清单需求表中如出现固定尺寸及重量等量化数值的均可认为参考，允许略有误差，但供应商竞标报价的产品必须符合采购人实际使用功能及质量要求，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则可视其为不满足采购需求。

3.如涉及固定厂家品牌或规格型号的均可认为推荐，并不要求其唯一性，供应商可提供同等质量标准或更高标准产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则可视其为不满足采购需求。
4.本项目磋商文件中标注“★”的条款不允许负偏离，负偏离视为无效响应文件。

## 二、商务需求

1.违约责任：

1.1 若乙方未能按合同所规定的交货时间前完成本合同全部货物（含配套系统，配件备件）安装调试并达到验收标准，每延迟一天，按合同总额的千分之一向甲方交纳违约金,违约金缴纳总额不超过合同总金额的百分之五。

1.2 若乙方未能在规定时间前完成本合同全部货物（含配套系统，配件备件）安装调试并达到验收标准，甲方可中止本合同，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

1.3 乙方交付甲方的全部货物（含配套系统，配件备件）及工程中使用的材料必须有合法的进货渠道，且符合协议和投标书中的质量约定，否则由乙方承担一切责任。

1.4乙方保证本合同协议项下产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应在接到甲方全额返还已收货款通知五日内返还甲方全额返还已收货款外，还应按合同总价的5%向甲方支付违约金。
2.产品质量要求：

2.1投标供应商在招标及成交后，所提供的货物（含配套系统、配件备件）必须为全新无瑕疵。

2.2本次采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标供应商应根据企业实际能力在投标响应文件中对项目质量予以承诺，成交后在合同中加以确认。

2.3投标供应商在招标及成交后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由成交供应商承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

3.产品进场安装、调试及验收：

3.1成交供应商负责本项目办理运输和保险，将货物运抵采购人指定现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3.2成交供应商负责调试和试运行的结果必须符合采购人的技术要求，同时也应达到行业有关技术规范的要求。

3.3交货时，乙方应将货物（含配套系统、配件备件）的产品说明书、使用说明书，出厂合格证、用户手册、保修手册等单证交付给甲方，前述单证未交付完整的，视为未完全交货。

3.4验收标准：符合国家相关规范和标准、采购文件及响应文件的要求及相关技术文件验收。

3.5采购人完成验收并不免除成交供应商对（含配套系统、配件备件）质量应当承担的责任。

3.6成交供应商应安排专人负责合同中全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试、搬运和施工现场管安全管理工作，负责监督安装调试和搬运人员按照安全规范进行安装调试、搬运和施工现场管理，保证安装调试、搬运和施工现场安全。若发生人员伤亡事故，成交供应商必须承担所有法律和经济责任，采购人概不负责；若发生房屋损坏、设备损坏丢失、线路及设备毁损等财产损失安全事故，成交供应商必须承担经济赔偿。

4.售后服务要求：

4.1质保期、保修期内因国产货物（含配套系统、配件备件）质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由成交供应商承担。

4.2质保期、保修期外，成交供应商应定期回访，发现问题及时通知甲方，国产货物（含配套系统、配件备件）维修零配件以优惠价给甲方（免收人工及差旅费）。

4.3确保所采购货物和服务无质量问题，能满足质保期的要求。完成出厂检验、设备安装、系统调试、备品备件的配备、技术升级、培训（培训目的、培训场所、培训方式、培训人数、培训教材等），详细说明售后服务机构、服务人员、质量保证期（包括起止时间、缺陷处理）、故障响应和解决、应急保障以及质量保证期后需要提供的服务等。

4.4售后服务效率要求：接到采购人故障通知后在24小时之内上门服务，小型故障在3天内解决，大故障在15天内解决，若成交供应商怠于履行维修义务，则采购人有权委托第三人维修，所产生的所有费用由成交供应商承担。

5.实施人员要求：按本项目情况配置齐全的实施人员，且分工明确。

6.培训要求：成交供应商必须为用户单位人员（技术人员等）免费提供现场安装培训，并到达实际操作合格要求。

7.交货地点：采购人指定地点。

8.履约保证金：本项目合同正式签订前，成交供应商需向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金（优先以金融机构、担保机构出具的保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交）。

9.付款方式：

9.1成交供应商须提供增值税专用发票。

9.2全部货物（含配套系统、配件备件）经采购人验收合格并收到成交供应商发票后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的100%，上述履约保证金在产品验收合格满 1 年后，若无质量问题甲方将全额无息退还给乙方。

10.其它：

10.1供应商需针对本项目提供相关交货方案、售后服务方案等本项目评审因素要求的相关材料。

10.2其他未尽事宜由成交供应商和采购人按合同进行约定。
注：

（1）资格审查因素等证明材料须提供网上图片或查询方式以供磋商小组核查，响应文件内附相关证书真彩扫描件。

（2）如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该供应商以低于成本报价竞标，有权将其报价作无效处理。

- 竞争性磋商采购评定办法

## 一、评定办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格性审查标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； |
|  |  | 规定事项 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（按在采购代理机构获取文件的顺次序选择供应商参加本项目） |
|  |  |  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 |
|  |  |  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（链接：https://www.creditchina.gov.cn/），未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（链接：http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）。 以递交响应文件截止之日，采购代理机构现场网络查询并打印存档。 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
|  |  | 特定资格要求 | 符合本采购文件第一章第二款第六条要求，并提供合格有效的证明材料 |
| 1.2 | 符合性审查标准 | 磋商保证金（如有） | 供应商是否按照磋商文件提交投标保证金 |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价是否符合磋商文件要求 |
|  |  | 磋商书签字盖章 | 是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 磋商有效期 | 磋商有效期是否满足竞争性磋商采购文件要求 |
|  |  | 采购需求响应 | 带“★”号条款（如有）是否实质性响应磋商文件 |
|  |  |  | 是否有提出采购人不能接受的合同条件的 |
|  |  | 其他要求（一） | 供应商未有下列任一情形： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的响应文件相互混装。 |
|  |  | 其他要求（二） | 磋商文件中规定被视为无效投标其它条款的 |
|  |  | 其他要求（三）（如有） | 澄清、说明或者补正等材料 |
| 2 | 确定磋商供应商进行最后报价 | 磋商文件能完整、明确列明采购需求，无需要供应商提供最终设计方案或者解决方案的 | 在磋商结束后，磋商小组向所有通过资格性和符合性审查的磋商供应商发出报价书，并要求其在规定时间内提交最后报价。 |
|  |  | 磋商文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的 | 在磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 |
| 3 | 评定 办法 | 综合评分法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的照顺序推荐3名成交候选人 |
| 政策支持 |  |  |  |
| 所属行业及 划型标准 |  | 类型：工业 小型：从业人员 营业收入 资产总额 微型：从业人员 营业收入 资产总额 |  |
| 中小企业 |  | 如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的， 可提供本单位的 《中小企业声明函》（格式见第六章）。磋商小组将根据财库【2020】46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》及其它相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后的价格参与评审（适用于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性的项目）。大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。 |  |
| 监狱企业 |  | 按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经磋商小组审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予10%的扣除后的价格参与评审。 |  |
| 促进残疾人 就业 |  | 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经磋商小组审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 节能环保 |  | 按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）文件执行。 如供应商投标产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品查（http://www、ccgp、gov、cn/search/jnqdchaxun、htm）/环境标志产品查询（http://www、ccgp、gov、cn/search/hbqdchaxun、htm）查询结果截图。经磋商小组审核确认供应商投标产品符合以上政府采购政策的，给予该项竞标产品所占价格的1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述政府采购政策优惠须经磋商小组评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为竞标时强制性要求不再给予价格扣除。同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。 |  |

## 二、计算办法

| 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 分值构成(总分100分) | 详见评分细则 |
| 评标基准价计算方法 | 满足采购文件要求且报价最低的竞标报价为评标基准价 |
| 评分因素 | 评分标准 |
| 技术部分评分标准 | 详见评分细则 |
| 商务部分评分标准 | 详见评分细则 |
| 竞标报价评分标准 | 低价优先法 |
| 条款内容 | 编列内容 |
| 各供应商的最终得分计算办法 | 所有评委评分的算术平均值 |
| 供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法 | 得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |

## 三、评分细则

## 第1包：01+生物质与生物能源实验室建设项目1（进口设备）

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞标报价 40分 | 最后报价 | （1）报价采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且报价最低的报价为磋商基准价，其报价分为满分40分； （2）其他供应商的报价分按照下列公式计算： 报价分=（磋商基准价/磋商报价）×40 备注：1）如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该供应商以低于成本报价竞标，有权将其报价作无效处理。 2）符合本磋商文件第四章“政策支持”条件的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 40分 |
| 商务部分 7分 | 类似业绩 | 投标供应商近三年（磋商截止时间往前推算36个月）具有类似采购业绩的，每个得1分，最多得3分； （需提供成交通知书或合同真彩扫描件） | 3分 |
|  | 质保期/保修期 | 质保期/保修期在满足采购文件最低要求的基础上，每增加一年得1分，最多得4分。（需提供承诺书，否则不得分）。 | 4分 |
| 技术服务 53分 | 设备技术响应 | 设备技术性能及参数完全满足招标要求的得48分，具体由磋商小组根据投标供应商的响应文件中产品情况、《技术响应、偏离说明表》等有关资料打分。 其中：完全满足招标技术参数要求的得48分； （1）在此基础上，标注“▲”的内容为重要条款，一项不满足扣3分，扣完为止。 （2）未标注“★”“▲”的一般条款一项不满足扣0.5分。扣完为止。 备注： 1）标注“★”项为废标项，即不满足废标；如偏离响应表有缺项，视同负偏离处理。 2）标注“▲”的重要条款以制造商（或国内总代理商）出具的盖章技术说明书或公开发布的产品彩页为准。 | 48分 |
|  | 交货方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的交货方案（包含项目对接、人员安排、交货计划、货物运输、交货期保障措施、安装调试步骤及措施、技术培训等）进行评分： 方案全面详细、科学合理、可行，针对性强的，得3分； 方案全面详细、合理、可行，得2分； 方案基本详细、可行，得1分； 未提供、不可行的，得0分。 | 3分 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的售后服务方案（包含服务标准和应急维修时间安排、质保期满后的承诺、备品备件、其它服务承诺等）进行评分： 方案全面详细、科学合理、可行，针对性强的，得2分； 方案基本详细、可行，得1分； 未提供、不可行的，得0分。 | 2分 |
| 总分 | 100 |  |  |

注：上述类似业绩证明材料是否具有类似性以及其符合性均由磋商小组判定，如果资料不全或经磋商小组认定不具有类似性的，该项业绩不计分，并由磋商小组在评审报告中记录详细原因。

## 第2包：02+生物质与生物能源实验室建设项目2（多功能成像分析系统等一批国产设备）

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞标报价 40分 | 最后报价 | （1）报价采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且报价最低的报价为磋商基准价，其报价分为满分40分； （2）其他供应商的报价分按照下列公式计算： 报价分=（磋商基准价/磋商报价）×40 备注：1）如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该供应商以低于成本报价竞标，有权将其报价作无效处理。 2）符合本磋商文件第四章“政策支持”条件的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 40分 |
| 商务部分 7分 | 类似业绩 | 投标供应商近三年（磋商截止时间往前推算36个月）具有类似采购业绩的，每个得1分，最多得3分； （需提供成交通知书或合同真彩扫描件） | 3分 |
|  | 质保期/保修期 | 质保期/保修期在满足采购文件最低要求的基础上，每增加一年得1分，最多得4分。（需提供承诺书，否则不得分）。 | 4分 |
| 技术服务 53分 | 设备技术响应 | 设备技术性能及参数完全满足招标要求的得48分，具体由磋商小组根据投标供应商的响应文件中产品情况、《技术响应、偏离说明表》等有关资料打分。 其中：完全满足招标技术参数要求的得48分； （1）在此基础上，标注“▲”的内容为重要条款，一项不满足扣3分，扣完为止。 （2）未标注“★”“▲”的一般条款一项不满足扣0.5分。扣完为止；备注： 1）标注“★”项为废标项，即不满足废标；如偏离响应表有缺项，视同负偏离处理。 2）标注“▲”的重要条款以制造商出具的盖章技术说明书或公开发布的产品彩页为准。 | 48分 |
|  | 交货方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的交货方案（包含项目对接、人员安排、交货计划、货物运输、交货期保障措施、安装调试步骤及措施、技术培训等）进行评分： 方案全面详细、科学合理、可行，针对性强的，得3分； 方案全面详细、合理、可行，得2分； 方案基本详细、可行，得1分； 未提供、不可行的，得0分。 | 3分 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的售后服务方案（包含服务标准和应急维修时间安排、质保期满后的承诺、备品备件、其它服务承诺等）进行评分： 方案全面详细、科学合理、可行，针对性强的，得2分； 方案基本详细、可行，得1分； 未提供、不可行的，得0分。 | 2分 |
| 总分 | 100 |  |  |

注：上述类似业绩证明材料是否具有类似性以及其符合性均由磋商小组判定，如果资料不全或经磋商小组认定不具有类似性的，该项业绩不计分，并由磋商小组在评审报告中记录详细原因。

## 第3包：03+生物质与生物能源实验室建设项目3（饮水机等一批国产设备）

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞标报价 40分 | 最后报价 | （1）报价采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且报价最低的报价为磋商基准价，其报价分为满分40分； （2）其他供应商的报价分按照下列公式计算： 报价分=（磋商基准价/磋商报价）×40 备注：1）如发现供应商的最后报价明显低于其他通过资格审查及符合性审查的供应商的最后报价，磋商小组认为有可能影响项目实施及服务质量或者不能诚信履约的，可启用澄清程序，有权要求供应商在合理的时间内出具最后报价的合理分析，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该供应商以低于成本报价竞标，有权将其报价作无效处理。 2）符合本磋商文件第四章“政策支持”条件的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 40分 |
| 商务部分 7分 | 类似业绩 | 投标供应商近三年（磋商截止时间往前推算36个月）具有类似采购业绩的，每个得1分，最多得3分； （需提供成交通知书或合同真彩扫描件） | 3分 |
|  | 质保期/保修期 | 质保期/保修期在满足采购文件最低要求的基础上，每增加一年得1分，最多得4分。（需提供承诺书，否则不得分）。 | 4分 |
| 技术服务 53分 | 设备技术响应 | 设备技术性能及参数完全满足招标要求的得48分，具体由磋商小组根据投标供应商的响应文件中产品情况、《技术响应、偏离说明表》等有关资料打分。 其中：完全满足招标技术参数要求的得48分； （1）在此基础上，标注“▲”的内容为重要条款，一项不满足扣3分，扣完为止。 （2）未标注“★”“▲”的一般条款一项不满足扣0.5分。扣完为止； 备注： 1）标注“★”项为废标项，即不满足废标；如偏离响应表有缺项，视同负偏离处理。 2）标注“▲”的重要条款以制造商出具的盖章技术说明书或公开发布的产品彩页为准。 | 48分 |
|  | 交货方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的交货方案（包含项目对接、人员安排、交货计划、货物运输、交货期保障措施、安装调试步骤及措施、技术培训等）进行评分： 方案全面详细、科学合理、可行，针对性强的，得3分； 方案全面详细、合理、可行，得2分； 方案基本详细、可行，得1分； 未提供、不可行的，得0分。 | 3分 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标供应商针对本项目提供的售后服务方案（包含服务标准和应急维修时间安排、质保期满后的承诺、备品备件、其它服务承诺等）进行评分： 方案全面详细、科学合理、可行，针对性强的，得2分； 方案基本详细、可行，得1分； 未提供、不可行的，得0分。 | 2分 |
| 总分 | 100 |  |  |

注：上述类似业绩证明材料是否具有类似性以及其符合性均由磋商小组判定，如果资料不全或经磋商小组认定不具有类似性的，该项业绩不计分，并由磋商小组在评审报告中记录详细原因。

## 四、评定办法

      - 初步审查标准

  - 资格性审查标准：见评定办法前附表。

  - 符合性审查标准：见评定办法前附表。

  - 确定磋商供应商进行最后报价：见评定方法前附表。

      - 评定方法：见评定办法前附表。

2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）竞标报价：见评标办法前附表。

2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）竞标报价评分标准：见评标办法前附表。

      - 评定结果

3.1磋商小组严格按照本章要求对最终报价进行评定。

3.2完成评定后，磋商小组须在评审结果推荐意见上共同签字。

磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

      - 其它

磋商供应商的最终报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

## 五、磋商及评审步骤

磋商及评审步骤分别依次为磋商小组对供应商及其响应文件的资格和符合性检查、磋商小组同供应商的磋商及供应商的最后报价、详细评审。

1.验证委托代理人身份、响应文件密封检查

主持人按以下程序进行：

① 宣布会场纪律。

② 公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商的委托代理人是否到场（验证委托代理人身份证原件）。

③ 检查响应文件密封情况。

2.资格和符合性审查

2.1磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。磋商小组决定其是否响应只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

2.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。为贯彻落实财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知（财库[2019]38号）及其他优化营商环境等政策要求，响应文件中出现的对履约服务质量不造成实质性影响的其他形式性等内容，磋商小组也可以以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2.3只有通过了资格和符合性审查的供应商才能进入详细评审阶段。

3.供应商的澄清

3.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4.磋商及最后报价

4.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照磋商会随机抽签的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.2在磋商过程中，若磋商小组无法联系上供应商代表或者供应商代表在接到磋商小组通知后15分钟内不能抵达磋商会现场的，视为该供应商自动退出磋商。

4.3磋商小组在与供应商磋商之前，应首先对参与磋商的供应商代表的身份进行核验，未按采购文件要求提供身份证原件或经核验的供应商代表身份与证明文件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书）或身份证不符的，磋商小组有权拒绝该供应商参加磋商。

4.4在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.5磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.7符合下列情形，在采购过程中符合要求的供应商可以为2家：

（1）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；

（2）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。

5.详细评审

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体详见“评分细则”。

5.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.3采购代理机构负责对各磋商小组成员的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

5.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

5.5在评审期间，供应商不得干扰和阻碍评审工作，供应商不得向磋商小组询问评审情况，任何影响和干扰评审工作的行为都可能导致被取消本次评审的资格，并承担相应的法律责任。

5.6在评审过程中，磋商小组不得与供应商私下交换意见，从采购工作开始，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。否则，磋商小组应承担法律、法规责任。

- 供 货 协 议（第1包）

协议号：

项目编号：

项目名称：

购货单位：湖北工业大学（以下简称甲方）

住所：武汉市洪山区南李路28号

法定代表人：冯征

供货单位：               （以下简称乙方）

企业类型：（大型、中型、小型、微型）

住所：

法定代表人：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》相关规定，为增强双方的责任，经甲乙双方友好协商一致，特订立本协议，以资甲乙双方共同遵守。

一、设备名称、规格、配置、数量及价格如下:

|  | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 配置/技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币）: 元整（￥： 元） 注： 1. 所提供设备必须为全新的，无瑕疵设备。 2．设备质量及包装必须符合中华人民共和国进出口货物相关法律、法规。 3．所提供货物索赔期为 个月（从到岸时间开始计算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术负责人（签字）：                     部门负责人（签字）：

二、协议总金额（人民币）:          元整（￥：  元）。含增值税、运费、安装调试费等，甲方无需支付其他费用。

三、交货：

1.交货时间：乙方应在信用证开具   日内完成所有仪器设备（系统）的安装调试工作。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：乙方负责安排运输到甲方指定地。乙方承担货物交付甲方前的一切费用及风险（本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点，并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付）。

4.交货时，乙方应将产品的产品说明书、使用说明书，出厂合格证、用户手册、保修手册等单证交付给甲方，进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，前述单证未交付完整的，视为未完全交货。

5.如果产品属于特种设备，则乙方应当提供相关证明并协助甲方办理相关手续。

四、验收方式：

1.甲方组织技术人员验收。货物质量验收合格的，甲方签署验收报告，验收不合格的，甲方向乙方出具书面质量异议意见。

2.甲方收货验收并不免除乙方对产品质量应当承担的责任。

五、验收标准：本合同相关约定，本合同未明确约定事项按本项目投标文件（含《响应文件》相关承诺和说明）、招标文件相关要求、相关技术文件验收。

六、付款方式：

1.本协议正式签订前，乙方需向甲方支付协议总金额的5%即人民币    元整（￥    元整）作为履约保证金（优先以金融机构、担保机构出具的保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交）。所有进口仪器设备（系统）经甲方验收合格满  1  年后，若无质量问题甲方将履约保证金全额无息退还给乙方。

2.其它以外贸协议为准。

七、售后服务（ 根据具体项目投标文件填写）

1.产品验收合格之日起质保期   年，提供售后服务   年。

2.质保期、保修期内因产品质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

3.质保期、保修期外，乙方应定期回访，发现问题及时通知甲方，产品维修零配件以优惠价给甲方（免收人工及差旅费）。

4.维修时，乙方接到甲方故障通知后在24小时之内上门服务，小型故障在3天内解决，大故障在15天内解决，若乙方怠于履行维修义务，则甲方有权委托第三人维修，所产生的所有费用由乙方承担。

八、违约责任

1、若乙方未能按协议所规定的交货时间前完成本协议所有设备安装调试并达到验收标准，每延迟一天，按协议总额的千分之一向甲方交纳违约金,违约金总额不超过协议总金额的百分之五。

2．若乙方未能在信用证开具    日内完成本协议所有设备安装调试并达到验收标准，甲方可中止本协议，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

3．乙方交付甲方的设备及工程中使用的材料必须有合法的进货渠道，且符合协议和投标书中的质量约定，否则由乙方承担一切责任。

4. 乙方保证本协议项下产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应在接到甲方全额返还已收货款通知五日内返还甲方全额返还已收货款外，还应按合同总价的5%向甲方支付违约金。

九、在履行本协议过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方同意向武汉市洪山区人民法院起诉。本协议的任何变更、修改、补充须双方代表签署书面文件方为有效，补充文件为本协议不可分割的组成部分，同时具备法律效力。

十、本协议一式陆份，甲方持伍份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

十一、本协议自双方签字并盖章之日起生效。

甲 方（盖章）：湖北工业大学             乙 方（盖章）：

部门（单位）主要负责人（签名）：

法人或授权代表（签名）：                   法人或授权代表（签名）：

联系方式：59750213                          联系方式：

开户银行：

银行账号：

日  期： 二○  年  月    日               日   期：二○   年   月  日

- 合同书格式（第2包、第3包）

合同号：

项目编号：

项目名称：

购货单位：湖北工业大学（以下简称甲方）

住所：武汉市洪山区南李路28号

法定代表人：冯征

供货单位：               （以下简称乙方）

企业类型：（大型、中型、小型、微型）

住所：

法定代表人：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》相关规定，为增强双方的责任，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。

一、货物名称、规格、配置、数量及价格如下:

|  | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 配置/技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币）: 元整（￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

技术负责人（签字）：                     部门负责人（签字）：

二、合同总金额（人民币）:          元整（￥：  元）。含增值税、运费、安装调试费等，甲方无需支付其他费用。

三、交货：

1.交货时间：乙方应在20  年 月  日前完成全部货物（含配套系统、配件备件）的安装调试工作。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：乙方负责安排运输到甲方指定地点。乙方承担货物（含配套系统、配件备件）交付甲方前的一切费用及风险（本条款所指交付是乙方将货物（含配套系统、配件备件）运送至甲方指定地点，并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付）。

4.乙方所提供货物（含配套系统、配件备件）必须为全新无瑕疵。

5.交货时，乙方应将货物（含配套系统、配件备件）的产品说明书、使用说明书，出厂合格证、用户手册、保修手册等单证交付给甲方，前述单证未交付完整的，视为未完全交货。

6.如果乙方提供货物（含配套系统、配件备件）属于国家或上级部门相关法律法规管制的，则乙方应当提供相关证明并协助甲方办理相关手续。

四、合同验收

1. 验收标准：本合同相关约定、国家相关规范和标准、招标文件、响应文件及磋商报告相关要求、相关技术文件验收。

2.验收方式：合同内全部货物（含配套系统、配件备件）整体验收。

3.验收组织：甲方组织技术人员验收。（含配套系统、配件备件）质量验收合格的，甲方签署验收报告，验收不合格的，甲方向乙方出具书面质量异议意见。

4..甲方完成验收并不免除乙方对（含配套系统、配件备件）质量应当承担的责任。

五、付款方式：

1.本合同正式签订前，乙方需向甲方支付合同金额的5%即人民币    元整（小写：￥    元）作为履约保证金（优先以金融机构、担保机构出具的保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交）；

2. 全部货物（含配套系统、配件备件）经甲方验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付全额货款即人民币    元整（小写：￥    元），上述履约保证金在产品验收合格满 1 年后，若无质量问题甲方将全额无息退还给乙方；

３.国产货物（含配套系统、配件备件）须提供增值税专用发票。

六、售后服务 （根据具体项目的响应文件填写）

1. 国产货物（含配套系统、配件备件）验收合格之日起质保期    年，并提供售后服务    年。

2.质保期、保修期内因国产货物（含配套系统、配件备件）质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

3.质保期、保修期外，乙方应定期回访，发现问题及时通知甲方，国产货物（含配套系统、配件备件）维修零配件以优惠价给甲方（免收人工及差旅费）。

4.维修时，乙方接到甲方故障通知后在24小时之内上门服务，小型故障在3天内解决，大故障在15天内解决，若乙方怠于履行维修义务，则甲方有权委托第三人维修，所产生的所有费用由乙方承担。

七、安装调试和搬运安全

1.乙方须严格按照相关安全规范负责合同中全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试、搬运和施工现场管理工作，并严守安装调试、搬运和施工现场各项安全规定。

2.乙方须安排具备相应资质的人员负责合同中全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试、搬运和施工现场管安全管理工作，负责监督安装调试和搬运人员按照安全规范进行安装调试、搬运和施工现场管理，保证安装调试、搬运和施工现场安全。若发生人员伤亡事故，乙方必须承担所有法律和经济责任，甲方概不负责；若发生房屋损坏、设备损坏丢失、线路及设备毁损等财产损失安全事故，乙方必须承担经济赔偿。

八、违约责任

1.若乙方未能按合同所规定的交货时间前完成本合同全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试并达到验收标准，每延迟一天，按合同总额的千分之一向甲方交纳违约金，违约金缴纳总额不超过合同总金额的百分之五。

2．若乙方未能在20  年  月  日前完成本合同全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试并达到验收标准，甲方可中止本合同，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

3.若甲方未按本合同规定的付款方式规定逾期付款（甲方付款时间以甲方向银行提供付款凭证时间为准），每延迟一天，按合同总额的千分之一向乙方交纳违约金，违约金缴纳总额不超过合同总金额的百分之五。

4．乙方交付甲方的全部货物（含配套系统、配件备件）及施工过程中使用的材料必须有合法的进货渠道，且符合合同和投标书中的质量约定，否则由乙方承担一切责任。

5. 乙方保证本合同项内全部货物（含配套系统、配件备件）的权利无瑕疵，包括全部货物（含配套系统、配件备件）所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应在接到甲方全额返还已收货款通知五日内返还甲方已付货款外，还应按合同总价的5%向甲方支付违约金。

九、在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方同意向武汉市洪山区人民法院起诉。本合同的任何变更、修改、补充须双方代表签署书面文件方为有效，补充文件为本合同不可分割的组成部分，同时具备法律效力。

十、本合同一式柒份，甲方持陆份，乙方持壹份,具有同等法律效力。

十一、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

甲 方（盖章）：湖北工业大学                乙 方（盖章）：

部门（单位）主要负责人（签名）：

法人或授权代表（签名）：                   法人或授权代表（签名）：

联系方式：02759750213                    联系方式：

开户银行：

银行账号：

日  期： 二○   年   月    日         日   期：二○   年   月   日

- 竞争性磋商响应文件格式

封面：

政府采购

响 应 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

计划备案号：

项目包名称：

磋商供应商名称（盖章）：

日          期：       年       月       日

响应文件目录

注：响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。

## 一、评分标准索引表

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、磋商书

（政府采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目第  包货物的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本    份。

  - 竞争性磋商响应文件；

  - 资格证明文件；

  - 按采购的规定递交      元（人民币大写）的保证金（如有）。

并进行如下承诺声明：

- 我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

- 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

- 重要声明：

4.1与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：□无；□有，具体单位名称为：

4.2与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：□无；□有，具体单位名称为：

4.3参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：□否；□是，已提供的具体服务内容为：

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

在此，我方宣布同意如下：

            - 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

            - 将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务。

            - 已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

            - 本竞争性磋商响应文件的有效期自磋商截止时间起共  90  日历天。

            - 接收竞争性磋商采购文件中关于没收保证金的约定。

            - 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

            - 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：                    。
    8.  我公司若有幸成为本项目的成交供应商，则我公司承诺按照采购文件及成交结果公告规定的方式、时间和金额向采购代理机构交纳成交服务费。

供    应    商：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

通  讯  地  址：

传        　真：

电          话：

电  子  函  件：

授权代表（签字）：

日         期：

## 三、法定代表人授权书

兹授权　　　   同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人（磋商代表），全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从         年        月          日起至        年        月          日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月    日

附：

授权代表职务：

性别：

授权代表身份证号码：

授权代表身份证正反面（真彩扫描件）： 法定代表人身份证正反面（真彩扫描件）：

注：如法定代表人直接参加磋商并签署响应文件，无须提供本授权书。

## 四、法定代表人身份证明书

兹证明        （姓名）在我单位任            职务，系                    （供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

性别：      年龄：

身份证号码：

年    月    日

法定代表人身份证正反面（真彩扫描件）：

注：本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；

## 五、报价一览表

项目名称：

项目编号：

项目包名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 竞标报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 主要产品概况（核心产品） | 请填写本项目主要产品的品牌、规格型号和制造商 |
| 交货期 |  |
| 质保期/保修期 |  |
| 优惠声明 | □有； □无； |
| 备注 | 如有优惠声明，优惠声明后的价格必须与竞标报价一致。 |

说明：价格应按照“供应商须知” 的要求报价。

磋商供应商法定代表人（签字）：

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 六、报价费用构成表

项目名称：

项目编号：

项目包名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号（如有） | 制造商名称（如有） | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 所有价格按照“供应商须知”要求执行。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

- 如果不提供详细的报价费用构成可能将被视为没有实质性响应磋商文件。

- 针对产地一栏，请供应商熟读《政府采购进口产品管理办法》，如实慎重填写；
4.1国产设备请填写“中国”，国内生产的国外品牌请填写“中国”；
4.2原装进口设备请填写具体生产国名称，如“美国”等，设备经过报关等手续才能供货的视同进口设备，产地请填写“进口”，并附相关说明或材料佐证其为进口设备；

磋商供应商法定代表人（签字）：

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 七、耗材清单

项目名称：

项目编号：

项目包名称：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 八、拟投入设备/备件、工具情况

项目名称：

项目编号：

项目包名称：

| 序号 | 设备/备件名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 九、缴纳保证金的银行凭证（如有）

中创恒梦工程咨询有限公司：

(供应商全称) 参加贵方组织的，采购编号为           的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的保证金。

供 应 商 名 称 ：

供应商开户银行：

供应商银行账号：

磋商供应商法定代表人（签字）：

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

粘贴转账或电汇银行凭证（复印件）

注： 请供应商认真填写银行信息，并要求与粘贴转账或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还保证金。

## 十、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

项目包名称：

| 序号 | 采购需求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术需求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 资格性要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

              - 供应商应对竞争性磋商采购文件的各项要求，逐条说明竞争性磋商响应文件做出的实质性响应，并申明竞争性磋商响应文件的偏离和例外。优于竞争性磋商采购文件要求的为正偏离，不满足的为负偏离。

              - 对有具体参数要求的指标，磋商供应商必须提供所投产品的具体参数值。如果仅注明“符合”，“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将可能导致报价被拒绝。

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十一、类似业绩一览表

项目名称：

项目编号：

项目包名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订 时间 | 合同金额 | 项目负责人 | 业主单位联系人及电话 | 中标公告网页链接（如有） | 是否投 入使用 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.附磋商供应商承担类似项目的情况填入本表中，提供业绩合同等评分标准要求的相关证明材料。 无证明材料的内容评审时将不予考虑。
2.公开竞标成交的类似业绩，还应提供成交/中标公告网页链接。
3.经查实存在虚假信息（服务单位联系人与实际不符或合同金额不符等）将被取消资格。

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十二、拟投入项目组人员一览表

项目名称：

项目编号：

项目包名称：

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担当职位 | 年龄 | 学历 | 职务 | 职称 | 从业经历 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：附拟投入项目组人员身份证、劳动合同、社保证明、职称证书、学历证书等评分标准要求的其他相关证明材料。无证明材料的内容评审时将不予考虑。

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十三、供应商的资格声明

1.名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                               邮箱：

电话：                               传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债率：

1）固定资产

原值：                  净值：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与报价服务内容有关的情况：

（1）供应商提供此响应服务内容的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）；

（2）服务网点分布（可另行附表）：

| 服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购代理机构要求出示的有关证明文件。

电      话：

传      真：

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十四、资格证明文件

提供第一章第二款资格要求的资格证明文件的真彩扫描件，详见第二章供应商须知前附表14.1条款内容。

## 十五、报价技术文件

由供应商自行编制，目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评审时具有优势。

以下内容仅供参考，格式自拟。

  - 项目概况及对本项目总体要求的理解

  - 项目实施方案

  - 项目重点及难点解析

  - 质量控制措施

  - 进度控制措施

  - 对本项目的合理化建议

## 十六、中小企业声明函（货物）（若符合）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
    1.                   （标的名称） ，属于               （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为     （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
    2.                   （标的名称） ，属于               （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
    …… 
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十七、监狱企业证明文件（若符合）

供应商如是监狱企业，提供相关证明文件。
磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章 ）：

时                 间：           年          月          日

## 十八、残疾人福利性单位声明函（若符合）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

本单位授权     （供应商） 参加     （采购人）的    项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、供应商所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目响应的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（盖章）：

制造商法定代表人（签字）：

磋商供应商法定代表人（签字）：

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日
备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 十九、节能环保产品证明材料（若符合）

项目名称：

项目编号：
（1）节能产品：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商所提供产品如为节能环保产品，则应按本磋商文件第四章“政策支持”提供相关证明材料，并将节能、环保产品分别列入上表中，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予价格扣除。

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

## 二十、无重大违法记录声明

（磋商供应商应在此基础上，根据本单位实际情况进行声明）

采购人和采购代理机构：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚；

4.不良经济纠纷记录和违法行为。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

磋商供应商法定代表人（签字）：

磋商供应商授权代表（签字）：

磋商供应商名称（盖章）：

时                 间：           年          月          日

注：发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与经营活动有关的案件，不包括调解结案的案件。与经营活动有关，但尚未裁决或终审判决的案件请单独另附《情况说明》（说明内容：案件当事人、基本案情）。

## 二十一、磋商供应商认为应该提交的其它文件（格式自拟）

| 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中小微型企业（或） |  |  | 中型企业（且） |  |  | 小型企业（且） |  |  | 微型企业（或） |  |  |
|  | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 |
| 农、林、牧、渔业 |  | 20000万元以下 |  |  | 500万元及以上 |  |  | 50万元及以上 |  |  | 50万元以下 |  |
| 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 1000人以下 | 40000万元以下 |  | 300人及以上 | 2000万元及以上 |  | 20人及以上 | 300万元及以上 |  | 20人以下 | 300万元以下 |  |
| 建筑业 |  | 80000万元以下 | 80000万元以下 |  | 6000万元及以上 | 5000万元及以上 |  | 300万元及以上 | 300万元及以上 |  | 300万元以下 | 300万元以下 |
| 批发业 | 200人以下 | 40000万元以下 |  | 20人及以上 | 5000万元及以上 |  | 5人及以上 | 1000万元及以上 |  | 5人以下 | 1000万元以下 |  |
| 零售业 | 300人以下 | 20000万元以下 |  | 50人及以上 | 500万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 1000人以下 | 30000万元以下 |  | 300人及以上 | 3000万元及以上 |  | 20人及以上 | 200万元及以上 |  | 20人以下 | 200万元以下 |  |
| 仓储业 | 200人以下 | 30000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 20人及以上 | 100万元及以上 |  | 20人以下 | 100万元以下 |  |
| 邮政业 | 1000人以下 | 30000万元以下 |  | 300人及以上 | 2000万元及以上 |  | 20人及以上 | 100万元及以上 |  | 20人以下 | 100万元以下 |  |
| 住宿业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 2000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 餐饮业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 2000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 2000人以下 | 100000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 10人及以上 | 100万元及以上 |  | 10人以下 | 100万元以下 |  |
| 软件和信息技术服务业 | 300人以下 | 10000万元以下 |  | 100人及以上 | 1000万元及以上 |  | 10人及以上 | 50万元及以上 |  | 10人以下 | 50万元以下 |  |
| 房地产开发经营 | 200000万元以下 | 10000万元以下 |  |  | 1000万元及以上 | 5000万元及以上 |  | 100万元及以上 | 2000万元及以上 |  | 100万元以下 | 2000万元以下 |
| 物业管理 | 1000人以下 | 5000万元以下 |  | 300人及以上 | 1000万元及以上 |  | 100人及以上 | 500万元及以上 |  | 100人以下 | 500万元以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300人以下 |  | 120000万元以下 | 100人及以上 |  | 8000万元及以上 | 10人及以上 |  | 100万元及以上 | 10人以下 |  | 100万元以下 |
| 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 300人以下 |  |  | 100人及以上 |  |  | 10人及以上 |  |  | 10人以下 |  |  |
| 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |