湖北工业大学关于电子显微镜采购项目包二更正明细

一、技术参数

| 序号 | 类型 | 技术性能 | 评审点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、超高分辨透射电子显微镜系统 |  |  |  |
| 2.1.1 | 原文件 | 电子枪类型：超高亮度高稳定度的场发射电子枪 | # |
|  | 更正为 | 电子枪类型：场发射电子枪 | ★ |
| 2.1.2 | 原文件 | 电子枪亮度：≥1.8×109A/cm2/sr | ▲ |
|  | 更正为 | 电子枪亮度：≥4×108A/cm2/sr | ▲ |
| 2.2.1 | 原文件 | 加速电压范围：20kV-200kV，连续可调 | # |
|  | 更正为 | 加速电压范围：20kV-200kV，连续可调且全程范围内切换通过软件完成 |  |
| 2.2.2 | 原文件 | 加速电压稳定性：≤1.0ppm/10min | # |
|  | 更正为 | 加速电压稳定性：≤1.0ppm/min（ppm/min的比值越小越优，如0.5ppm/3min） | ▲ |
| 2.2.3 | 原文件 | 配备200kV和80kV全自动合轴，可直接切换使用 | ▲ |
|  | 更正为 | 配备200kV和80kV或200kV和60kV全自动合轴，可直接切换使用 | ★ |
| 2.4.1 | 原文件 | 最大衍射半角≥±12°（半角） | # |
|  | 更正为 | 最大衍射半角≥±10°（半角）（数值越大越优） | ▲ |
| 2.4.2 | 原文件 | 会聚束电子衍射（CBED）最大会聚角≥100mrad（半角） | # |
|  | 更正为 | 会聚束电子衍射（CBED）最大会聚角≥80mrad（半角）（数值越大越优） | ▲ |
| 2.4.3 | 原文件 | 衍射模式相机长度范围14mm至5700mm，保证选区衍射和高阶衍射成像并能通过相机拍照 | # |
|  | 更正为 | 衍射模式相机长度范围:15mm至2000mm，保证选区衍射和高阶衍射成像并能通过相机拍照（范围越宽越优） | ▲ |
| 2.6.2 | 原文件 | 配备高角环形暗场探测器、同轴明场探测器、同轴暗场探测器，能够同时采集获得不少于四幅来自不同角度的电子信号的图像 | # |
|  | 更正为 | 同时配备高角环形暗场探测器、同轴明场探测器、同轴暗场探测器（热场电子枪）或同时配备高角环形暗场探测器、明场探测器、二次电子探测器（冷场电子枪） | ★ |
| 2.6.3 | 原文件 | STEM探头分区数不少于16分割 | ▲ |
|  | 更正为 | 探测器系统组成：由环形HADDF探头与环形BF探头组成的STEM探头系统，或由环形HADDF探头与不少于4分割的BF探头组成的STEM探头系统（分割数越大越优） | ▲ |
| 2.7.2 | 原文件 | 样品可移动范围满足X与Y轴轴向≥2mm，Z轴轴向≥0.75mm | ▲ |
|  | 更正为 | 样品可移动范围：X与Y轴轴向≥1mm，Z轴轴向≥0.4mm（Z数值越大越优） | ▲ |
| 2.8.3 | 原文件 | 高可视低背底双倾样品杆1根；双倾样品杆最大倾斜角：≥±35°(X)/±30°(Y) | ★ |
|  | 更正为 | 高可视低背底双倾样品杆1根；双倾样品杆最大倾斜角：≥±35°(X)/±25°(Y)（Y数值越大越优） | ▲ |
| 2.9.1 | 原文件 | 不少于4个无窗设计SDD硅漂移探测器构成的对称分布设计的多探头系统，以保证样品任何倾转角下的采集效率与精度 | # |
|  | 更正为 | 探测器：≥2个无窗设计SDD硅漂移探测器构成的多探头系统（探测器数目越多越优） | ▲ |
| 2.9.2 | 原文件 | 有效探测面积≥120mm2 | # |
|  | 更正为 | 有效探测面积≥120mm2 | ★ |
| 2.12.2 | 原文件 | 冷阱单次注满持续工作时间：≥72h | # |
|  | 更正为 | 冷阱单次注满持续工作时间：≥24h（时长越长越优） | ▲ |
| 2.13.3 | 原文件 | 操作可以实现自动化和程序化，可自动实现亮度对比度、自动调节样品Z方向位置、自动样品倾斜、自动聚焦、自动象散矫正的调节，各种模式例如透射模式、扫描透射模式，快速切换； | # |
|  | 更正为 | 操作可以实现自动化和程序化，可自动实现亮度对比度、自动调节样品Z方向位置、自动样品倾斜、自动聚焦、自动象散矫正的调节，各种模式例如透射模式、扫描透射模式，快速切换； | ★ |
| 2.13.4 | 原文件 | 配备全自动合轴软件 | # |
|  | 更正为 | 配备全自动合轴软件 | ★ |
| 2.13.5 | 原文件 | 配备晶带轴自动校正及指定带轴自动倾转软件 | # |
|  | 更正为 | 配备晶带轴自动校正及指定带轴自动倾转软件 | ★ |
| 2.13 | 原文件 | 电镜主机配套设备 | / |
|  | 更正为 | 电镜主机配套设备 | ★ |
| 2.13.1~2.13.10 | 原文件 | 原技术参数 | ★ |
|  | 更正为 | 原技术参数（技术参数不变，评审点删除★） |  |
| 其他：删除评审点“★”号的条款：2.3.1、2.8、2.10.2 删除评审点“▲”号的条款：2.5.2 删除评审点“#”号的条款：2.1.3、2.1.4、2.2.1、2.3.2、2.3.3、2.5.1、2.5.3、2.5.4、2.6.4、2.6.5、2.7.1、2.7.3、2.9.3、2.9.4、2.9.5、2.9.6、2.10.1、2.10.3、2.11.1、2.12.1、2.12.2、2.12.6、2.14.1、2.14.2、2.14.3、2.14.4、2.14.5、2.14.6、2.14.7、2.14.8、2.14.9、2.14.10、2.14.11 |  |  |  |
| 二、超高分辨透射电子显微镜设备安装配套工程 |  |  |  |
| 删除评审点“#”号的条款：1.1、1.2、1.3、1.4、1.6、2.1.1、2.1.2、2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.8、2.2.9、2.2.10、2.2.11、2.2.12、2.2.13、2.2.15、2.2.16、2.3、2.4、2.7、2.8、2.9、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、3.10、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、4.15、4.16 |  |  |  |

二、评分细则

| 类型 | 评审因素 | 评审分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原文件 | 技术参数 | 20 | 招标文件“▲”条款共计5条，每有一条参数符合或优于的得4分，满分20分。 证明材料：投标人权威机构出具第三方检测报告、产品彩页、技术白皮书等资料证明其响应招标文件要求。 |
|  |  | 27 | 招标文件“#”条款共计114条，每19条参数符合或优于的得4.5分，满分27分。 |
| 更正为 | 技术参数 | 44 | 招标文件“▲”条款共计10条，不满足参数条件得0分；满足参数条件得1分；优于参数条件得4.4分。 证明材料：权威机构出具第三方检测报告、产品彩页、技术白皮书等资料证明其响应招标文件要求。 |
|  |  | 3 | 招标文件“#”条款共计6条，每1条参数符合或优于的得0.5分，满分3分。 |