1、招标文件第三章 采购需求，二、技术要求中第6项设备“紫外可见近红外分光光度计”技术指标修改为：

▲1.波长范围：190-3200nm。

▲2.波长精度：紫外/可见≤±0.3nm，近红外≤±1.5nm。

3.波长重复性：紫外/可见≤0.08nm，近红外≤0.32nm。

4.噪声：≤0.00005Abs。

▲5.积分球直径：≥100mm。

6.检测器：至少包含两个检测器，PMT+PbS。

▲7.固体/薄膜变温测试附件：可测试固体/薄膜样品在不同温度下的吸收光谱图；温度范围：室温到500℃，控温精度：≤0.1℃。

8.适用粉末、薄膜、液体样品的测试要求。

9.主流商用计算机（配置不低于：CPU：i5；内存：16G；硬盘：1T；21寸显示器） 1台，预装采谱控制软件。

10.工作条件：电力要求：220V，50Hz；工作温度：25-35℃，相对湿度：30%-70%。

11.光源：软件可自动切换所需的光源。预校准设计，用户可自行更换光源。

★12.光学系统：紫外/可见光栅刻线数不少于1200条/毫米；近红外光栅刻线数不少于300条/毫米。

▲13.双光束光学系统。

2、招标文件第三章 采购需求，二、技术要求中第7项设备“傅里叶变换红外光谱仪”技术指标修改为：

★1.波数范围：7800~350 cm-1。

▲2.光谱分辨率：≤0.4 cm-1。

3.信噪比：≥35000:1。

▲4.波数精度：≤0.005 cm-1。

5.分束器：镀锗KBr分束器。

6.检测器：DLATGS检测器。

▲7.满足粉末、薄膜、液体样品的测试要求，含ATR和漫反射组件。

8.主流商用计算机（配置不低于：CPU：i5；内存：16G；硬盘：1T；21寸显示器） 1台，预装采谱控制软件。

9.红外光源：高强度长寿命光源。

▲10.可扣除空气中的水和二氧化碳功能。

11.提供电子除湿装置或管式除湿机。

3、招标文件第五章 评标办法及标准 三、评标标准（二）评分标准“技术参数”评分标准修改为：

根据产品技术和性能响应情况评审，本项目共计10项★参数，21项▲参数，71项一般参数（未标记★、▲）。

1、完全满足采购技术要求的，得35.2分；

2、★参数存在负偏离将导致响应被拒绝；

3、每有一项▲参数负偏离的，每项扣1分，总分21分。

4、每有一项一般参数负偏离的，每项扣0.2分，总分14.2分。

注：标注“★”代表关键指标，标注“▲”为重要指标，标注无标记则为一般指标。投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

4、招标文件第五章 评标办法及标准 三、评标标准（二）评分标准“安装调试方案”评分标准修改为：

根据投标人提供的安装调试方案进行评审。

评审因素：①安装调试计划（1.9分）；②保障措施（1.9分）。

评审标准：

①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）

②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。）

上述每项评审因素满足一项评审标准的得0.95分，全部满足的得1.9分。对2项评审因素进行打分，此项满分3.8分。